## 02. Dự toán chi tiết
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA |  |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHẠM NGỌC THẠCH |  |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHỤ LỤC
(Đính kèm Công văn số ……./TĐHYKPNT-TBDA ngày ….. tháng …. năm 2025 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch)
HẠNG MỤC: BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ CHO TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU Y SINH
STT | Nhóm |  | Tên danh mục | Đơn vị tính | Tính năng kỹ thuật/Cấu hình | Model | Hãng | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) | Cơ sở lựa chọn giá dự toán | Đơn giá | Đơn vị cung cấp dịch vụ | Ghi chú | Nội dung công việc bảo trì | Thông tin TBDA cần phản hồi
|  | 12 | Bảo trì bảo dưỡng thiết bị chuyên dụng | [11 empty] | Bảo trì bảo dưỡng thiết bị chuyên dụng
1 | A | 12.1 | Máy ly trích DNA/RNA | cái | Model: EpMotion 5075; Hãng: Eppendorf; Serial number: 5075IP505103 | EpMotion 5075 | Eppendorf | 1 |  |  | Lựa chọn báo giá thấp nhất | 7560000 | Cty BCE | Công ty BCE phân phối sản phẩm Eppendorf | Kiểm tra và vệ sinh bề mặt thiết bị - Kiểm tra kết nối điện và an toàn điện - Kiểm tra hệ thống hiển thị và chức năng máy - Kiểm tra lịch sử lỗi của thiết bị - Kiểm tra các đầu pipet, khuyến nghị thay sealing ring các đầu cone bị hỏng sealing ring. - Kiểm tra hoạt động của tay gắp - Chạy thử thiết bị - Lập báo cáo, dán tem bảo dưỡng và khuyến cáo vận hành
[12 empty] | 30000000 | Công ty Thăng Long
2 | B | 12.4 | Máy lai phân tử trên mẫu mô (Tên khác: Hệ thống biến nhiệt và lai tiêu bản ThermoBrite) | cái | Model: S500-24; Hãng sản xuất: Leica Biosystems Richmond Hãng phân phối: Abbott Molecular; Serial number: 191321227 | S500-24 | Leica | 1 |  |  |  | 1620000 | Công ty Vạn Nam |  | Vệ sinh hệ thống. - Vệ sinh lọc bụi. - Kiểm tra các kết nối điện. - Kiểm tra 1011 nắp. - Kiểm tra hiển thị. - Kiểm tra quạt. - Kiểm tra Humidity card.
3 | B | 12.5 | Hệ thống chụp và phân tích mẫu mô giải phẫu bệnh 6 lam kính | cái | Model: Vectra 3 (CLSS776E); Hãng: Perkin Elmer; Serial number: V-T191N9146 | Vectra 3 | Perkin Elmer | 1 |  |  |  | 16200000 | Công ty Vạn Nam |  | Vệ sinh hệ thống. - Kiểm tra các kết nối điện. - Kiểm tra máy tính và màn hình. - Kiểm tra Joystick. - Kiểm tra LED Flourescence. - Kiểm tra đèn Tungsten Halogen. - Kiểm tra động CO' lấy nét. - Kiểm tra BX Motor Controller Handset. - Kiểm tra BX-UCB Control Box - Kiểm tra Vectra Eyepieces. - Kiểm tra Epi-Filter. - Kiểm tra vị trí Home cùa 6- Slide. - Kiểm tra vị trí edge của 6-slide. - Cài đặt Norminal focus. - Cài dặt Bright Held References. - Cài dặt Fluorescence Reference - Chạy test mẫu. (bao gồm hóa chất test mãu)
4 | A | 12.9 | Máy ly tâm ống nhỏ | cái | Model: MiniSpin; Hãng: Eppendorf; Xuất xứ: Mỹ; Serial number: 1452K504891 | MiniSpin | Eppendorf | 1 |  |  | Lựa chọn báo giá phù hợp | 2160000 | Cty BCE | Công ty BCE phân phối sản phẩm Eppendorf | Kiểm tra và vệ sinh bề mặt thiết bị - Kiểm tra rotor - Kiểm tra kết nối điện và an toàn điện - Kiểm tra hệ thống hiển thị và chức năng máy - Kiểm tra lịch sử lỗi của thiết bị - Kiểm tra độ chính xác thời gian ly tâm - Hiệu chuẩn tốc độ thiết bị - Chạy thử thiết bị - Lập báo cáo, dán tem bảo dưỡng và khuyến cáo vận hành
[12 empty] | 1080000 | Công ty Thăng Long
5 | C | 12.10 | Tủ mát đựng hóa chất, sinh phẩm (Tên khác: Tủ mát đựng hóa chất, sinh phẩm, nhiệt độ +4oC đến +16oC, 344 lít) | cái | Model: Lkexv3910; Hãng: Liebherr; Serial number: 851152552 | Lkexv3910 | Liebherr | 1 |  |  | Lựa chọn báo giá phù hợp | 1944000 | Công ty SISC | 12.10 | Kiểm tra các bản lề cửa và gá đỡ giá - Kiểm tra gioăng làm kín và giá đựng mẫu có bị xước hay vỡ không, cửa tủ có kín hay không. - Vệ sinh các tấm tản nhiệt của dàn ngưng. - Kiểm tra tình trạng của động cơ máy nén và quạt. - Kiểm tra và vệ sinh máng nư¬ớc và đường nước xả. - Kiểm tra tình trạng quạt dàn lạnh. - Kiểm tra, vệ sinh các cánh tản nhiệt. - Kiểm tra điện áp nguồn. - Kiểm tra các đầu tiếp đất của thiết bị. - Kiểm tra, làm sạch bụi bám trên bảng điều khiển. - Kiểm tra các đèn chỉ thị và màn hình.
[12 empty] | 1728000 | Công ty Thăng Long
[12 empty] | 3240000 | Công ty Vạn Nam
6 | B | 12.11 | Tủ lạnh trữ mẫu -20oC (Tên khác: Tủ lạnh trữ mẫu -9oC đến -35oC, thể tích 856 L) | cái | Model: LGPv 8420; Hãng: Liebherr; Serial number: 851066279 | LGPv 8420 | Liebherr | 1 |  |  | Lựa chọn báo giá phù hợp | 3780000 | Công ty SISC | 12.11 | Vệ sinh ngoài vả vệ sinh lọc bụi. - Kiểm tra các chức năng. - Kiếm tra ron cửa, bản lề cửa. - Kiểm tra các kết nối điện. - Kiểm tra quạt. - Kiếm tra dòng điện tiêu thụ của block làm lạnh. - Đo nhiệt độ tại điếm sử dụng.
[12 empty] | 3456000 | Công ty Thăng Long
[12 empty] | 3240000 | Công ty Vạn Nam
7 | C | 12.12 | Tủ an toàn sinh học cấp 2 | cái | Model: INT-1400; Hãng: Kewaunee; Serial number: 30 Số sê-ri: 30 | INT-1400 | Kewaunee | 1 |  |  | Lựa chọn báo giá phù hợp | 2484000 | Công ty SISC | 12.12 | Kiểm tra nguồn điện, dây nối đất . - Kiểm tra tình trạng vật lý của dây biến áp nguồn và ổ cắm. - Kiểm tra tình trạng cơ học của tất cả các nút nhấn điều khiển. - Lau chùi sạch và kiểm tra bề mặt khác bên trong xem những dấu hiệu hư hỏng. - Kiểm tra chức năng cơ học của thiết bị. - Làm sạch toàn bộ bên ngoài máy. | Đơn vị có cần giấy thử nghiệm TB sau khi bảo trì??
[12 empty] | 2268000 | Công ty Thăng Long
[12 empty] | 3240000 | Công ty Vạn Nam
8 | A | 12.13 | Máy ly tâm thường to | cái | Model: 5425; Hãng: Eppendorf; Serial number: 540510613342 | 5425 | Eppendorf | 1 |  |  | Lựa chọn báo giá phù hợp | 2700000 | Cty BCE | Công ty BCE phân phối sản phẩm Eppendorf | Kiểm tra bề mặt thiết bị, vệ sinh thiết bị, bôi trơn trục rotor, bôi trơn lib springs (nếu cần). - Kiểm tra kết nối điện, an toàn điện của thiết bị. - Kiểm tra hệ thống hiển thị của màn hình, các chức năng của máy, kiểm tra lịch sử lỗi của máy. - Nâng cấp firmware (nếu cần thiết). - Kiểm tra giá trị imbalance (nếu có). - Kiểm tra độ chính xác thời gian cài đặt cho chương trình ly tâm - Ghi nhận và hiệu chuẩn giá trị tốc độ quay của thiết bị. - Làm báo cáo, dán tem hiệu chuẩn, thực hiện các khuyến cáo về thay thế và vận hành cho khách hàng.
[12 empty] | 1500000 | Công ty Thăng Long
9 | C | 12.14 | Máy hút dịch chân không | cái | Model: VACUSAFE; Hãng: Integra Biosciences; Serial number: 191221 | VACUSAFE | Integra Biosciences | 1 |  |  | Lựa chọn báo giá phù hợp | 1296000 | Công ty SISC |  | Vệ sinh tổng thể thiết bị. - Kiểm tra bơm chân không. - Kiểm tra nguồn điện của thiết bị (nối đất, điện áp, dây nguồn, cầu chì)
[12 empty] | 1000000 | Công ty Thăng Long
10 | C | 12.15 | Máy lắc đa năng trước sau | cái | Model: 3025; Hãng sản xuất: GFL (LAUDA); Serial number: 1903536 | 3025 | GFL (LAUDA) | 1 |  |  | Lựa chọn báo giá phù hợp | 1296000 | Công ty SISC |  | Kiểm tra nguồn điện, dây nối đất . - Kiểm tra tình trạng cơ học của tất cả các nút nhấn điều khiển. - Lau chùi sạch và kiểm tra bề mặt khác bên trong xem những dấu hiệu hư hỏng. - Kiểm tra chức năng cơ học của thiết bị. - Làm sạch toàn bộ bên ngoài máy.
[12 empty] | 1000000 | Công ty Thăng Long
11 | C | 12.16 | Nồi hấp tiệt trùng | cái | Model: HV-85; Hãng: Hirayama; Serial number: 30420012219 | HV-85 | Hirayama | 1 |  |  | Lựa chọn báo giá phù hợp | 2484000 | Công ty SISC |  | Kiểm tra các điều kiện của môi trường để đảm bảo hệ thống hoạt đông tốt. - Vệ sinh bên ngoài thiết bị. - Vệ sinh bên trong thiết bị. - Kiểm tra nguồn điện sử dụng và nối đất. - Kiểm tra mạch điện tử, vệ sinh bo mạch máy. - Kiểm tra các cổng ngoại vi và phím chức năng của các máy. - Kiểm tra nhiệt độ sensor bằng dụng cụ chuyên dụng. - Thực hiện Calib nhiệt độ (nếu cần thiết).
[12 empty] | 2100000 | Công ty Thăng Long
12 | D | 12.17 | Tủ lạnh âm sâu -80oC | cái | Model: MDF-C8V1; Hãng: PHCbi (PHC Corporation); Serial number: 19020041/ 19020045 | MDF-C8V1 | PHCbi | 1 |  |  | Lựa chọn báo giá phù hợp | 3088800 | Việt Khoa | Công ty Việt Khoa phân phối sản phẩm tủ PHCbi | Kiểm tra các bản lề cửa và gá đỡ giá - Kiểm tra gioăng làm kín và giá đựng mẫu có bị xước hay vỡ không, cửa tủ có kín hay không. - Vệ sinh các tấm tản nhiệt của dàn ngưng. - Kiểm tra tình trạng của động cơ máy nén và quạt. - Kiểm tra và vệ sinh máng nư¬ớc và đường nước xả. - Kiểm tra tình trạng quạt dàn lạnh. - Kiểm tra, vệ sinh các cánh tản nhiệt. - Kiểm tra điện áp nguồn. - Kiểm tra các đầu tiếp đất của thiết bị. - Kiểm tra, làm sạch bụi bám trên bảng điều khiển. - Kiểm tra các đèn chỉ thị và màn hình.
[12 empty] | 5000000 | Công ty Thăng Long
[12 empty] | 1944000 | Công ty SISC
13 | C | 12.18 | Nồi hấp tiệt trùng loại đứng | cái | Model: HV-110; Hãng: Hirayama; Xuất xứ: Nhật Bản Số sê-ri: 30519022285 | HV-110 | Hirayama | 1 |  |  | Lựa chọn báo giá phù hợp | 2484000 | Công ty SISC |  | Kiểm tra các điều kiện của môi trường để đảm bảo hệ thống hoạt đông tốt. - Vệ sinh bên ngoài thiết bị. - Vệ sinh bên trong thiết bị. - Kiểm tra nguồn điện sử dụng và nối đất. - Kiểm tra mạch điện tử, vệ sinh bo mạch máy. - Kiểm tra các cổng ngoại vi và phím chức năng của các máy. - Kiểm tra nhiệt độ sensor bằng dụng cụ chuyên dụng. - Thực hiện Calib nhiệt độ (nếu cần thiết).
[12 empty] | 2100000 | Công ty Thăng Long
14 | C | 12.19 | Máy đo pH/mV để bàn | Hệ thống | Model: SevenCompact pH/Ion; Hãng: Mettler Toledo; Xuất xứ: Thụy Sĩ (Hungary) Số sê-ri: C030760761 | SevenCompact pH/Ion | Mettler Toledo | 1 |  |  | Lựa chọn báo giá phù hợp | 1944000 | Công ty SISC |  | Kiểm tra hệ thống hiển thị của màn hình, các chức năng của máy, - Kiểm tra tình trạng cơ học của tất cả các núm điều khiển và chuyển mạch điện. - Kiểm tra, làm sạch bụi bám trên bảng điều khiển. - Kiểm tra các đèn chỉ thị và màn hình. | có cần hiệu chuẩn sau bảo trì không? cần đơn vị bổ sung số seri
[12 empty] | 1600000 | Công ty Thăng Long
15 | C | 12.20 | Cân kỹ thuật 2 số | cái | Model: MS1602TS (MS1602TS/00); Hãng sản xuất: Mettler Toledo; Xuất xứ: Trung Quốc Số sê-ri: C03287183 | MS1602TS | Mettler Toledo | 1 |  |  | Lựa chọn báo giá phù hợp | 1944000 | Công ty SISC |  | Vệ sinh tổng thể thiết bị. - Kiểm tra hệ thống hiển thị của màn hình, các chức năng của máy | có cần hiệu chuẩn sau bảo trì không?
[12 empty] | 1600000 | Công ty Thăng Long
16 | E | 12.23 | Hệ thống định danh vi khuẩn tự động | Hệ thống | Model: Vitek MS; Hãng: Biomerieux; Xuất xứ: Pháp Số sê-ri: 52029 | Vitek MS | Biomerieux | 1 |  |  |  | 132432000 | DKSH |  | Kiểm tra camera crosshair (trên màn hình camera, chọn chuột phải, vào property và chỉnh lại vị trí crosshair của camera nằm giữa vòng tròn) - Vào phần mềm service xem thông tin Laser Power: ……… uJ < 100 uJ - Vệ sinh các quạt làm mát (dùng máy hút bụi, bóng xịt và cọ để vệ sinh) - Vệ sinh các board trong máy ( dùng máy hút bụi, bóng xịt và cọ để vệ sinh) - Kiểm tra ron cao su cửa chính - Tắt máy chính và rút điện nguồn - Vệ sinh quạt bơm dầu, vệ sinh bơm - Thay lọc dầu - Thay thế đèn Halogen chiếu sáng camera - Vệ sinh bơm Turbo - Mở máy chính và mở phần mềm - Cho bơm chạy, kiểm tra áp suất vacuum có giữ ổn định trong 60 phút không - Đo các nguồn điện 5V, 12V, 24V - Bắn slide với mực xanh để chỉnh deflector vào trung tâm - Điều chỉnh baseline ( vào service, gõ lệnh o để điều chỉnh) - Kiểm tra thời gian bơm down hệ thống < 30 Phút - Vệ sinh mặt ngoài của máy với dung dịch khử khuẩn phòng xét nghiệm - Viết service record và reset hệ thống - Chạy thử máy bằng chủng chuẩn xem tín hiệu có lên không
17 | C | 12.24 | Tủ cấy dòng khí ngang (tủ cấy vi sinh) | Tủ | Model: Purifier Horizontal Clean Bench; Hãng: Labconco (Mỹ); Xuất xứ: Mỹ Số sê-ri: 200696831 | Purifier Horizontal Clean Bench | Labconco | 1 |  |  |  | 1944000 | Công ty SISC |  | Kiểm tra nguồn điện, dây nối đất . - Kiểm tra tình trạng vật lý của dây biến áp nguồn và ổ cắm. - Kiểm tra tình trạng cơ học của tất cả các nút nhấn điều khiển. - Lau chùi sạch và kiểm tra bề mặt khác bên trong xem những dấu hiệu hư hỏng. - Kiểm tra chức năng cơ học của thiết bị. - Làm sạch toàn bộ bên ngoài máy.
18 | C | 12.25 | Máy hấp tiệt trùng | Máy | Model: HV-110; Hãng: Hirayama; Xuất xứ: Nhật Bản Số sê-ri: 30519052321 | HV-110 | Hirayama | 1 |  |  | Lựa chọn báo giá phù hợp | 2484000 | Công ty SISC |  | Kiểm tra các điều kiện của môi trường để đảm bảo hệ thống hoạt đông tốt. - Vệ sinh bên ngoài thiết bị. - Vệ sinh bên trong thiết bị. - Kiểm tra nguồn điện sử dụng và nối đất. - Kiểm tra mạch điện tử, vệ sinh bo mạch máy. - Kiểm tra các cổng ngoại vi và phím chức năng của các máy. - Kiểm tra nhiệt độ sensor bằng dụng cụ chuyên dụng. - Thực hiện Calib nhiệt độ (nếu cần thiết).
[12 empty] | 2100000 | Công ty Thăng Long
19 | B | 12.26 | Máy rửa dụng cụ thí nghiệm | Máy | Model: Ultima 1600LXP; Hãng sản xuất: Lanpher/Getinge group; Xuất xứ: Pháp Số sê-ri: 9G124341 | Ultima 1600LXP | Lanpher / Getinge group | 1 |  |  |  | 8640000 | Công ty Vạn Nam |  | Vệ sinh bên ngoài. - Kiểm tra các kết nối điện. - Kiểm tra hiển thị. - Kiểm tra ron cửa. - Kiểm tra công tắc cửa. - Kiểm tra lay phun nước. - Kiểm tra bơm tuần hoàn. - Kiểm tra diện trở. - Kiểm tra cảm biến nhiệt độ. - Kiểm tra hoạt động của bơm acid, bơm detergent. - Kiểm tra máy in. - Kiểm tra quạt sấy. - Chạy thử 1 chu trình
20 | C | 12.27 | Máy hút dịch chân không | Máy | Model: VACUSAFE; Hãng: Integra Biosciences; Xuất xứ: Thụy Sĩ Số sê-ri: 191222 | VACUSAFE | Integra Biosciences | 1 |  |  | Lựa chọn báo giá phù hợp | 1296000 | Công ty SISC |  | Kiểm tra nguồn điện, dây nối đất . - Kiểm tra tình trạng cơ học của tất cả các nút nhấn điều khiển. - Lau chùi sạch và kiểm tra bề mặt khác bên trong xem những dấu hiệu hư hỏng. - Kiểm tra chức năng cơ học của thiết bị. - Làm sạch toàn bộ bên ngoài máy.
[12 empty] | 1000000 | Công ty Thăng Long
21 | C | 12.28 | Kính hiển vi quang học có camera | Hệ thống | Model: Eclipse Ci-E; Hãng sản xuất: Nikon - Nhật Bản; Nước gắn xuất: Máy chính: Trung Quốc; Phụ kiện: Nhật Bản, Trung Quốc Số sê-ri: 300489 | Eclipse Ci-E | Nikon | 1 |  |  | Lựa chọn báo giá thấp nhất | 7560000 | Công ty SISC |  | Kiểm tra nguồn điện, dây nối đất (nếu có). - Kiểm tra tình trạng vật lý của dây biến áp nguồn và ổ cắm. - Kiểm tra tình trạng cơ học của tất cả các núm điều khiển và chuyển mạch điện. - Lau chùi sạch và kiểm tra kính hiển vi xem những dấu hiệu hư hỏng. - Lau sạch các thị kính, tụ quang, vật kính và bộ chiếu sáng. - Kiểm tra điều chỉnh lá chắn độ mở và bộ tụ quang. - Kiểm tra bàn soi kính, sự chuyển động. - Kiểm tra núm vặn tiêu cự tinh và thô di chuyển nhẹ nhàng. - Làm sạch toàn bộ bên trong và bên ngoài kính hiển vi. - Dán tem bảo trì.
[12 empty] | 13000000 | Công ty Thăng Long
22 | C | 12.29 | Tủ ấm | Tủ | Model: IF 260; Hãng sản xuất: Memmert; Xuất xứ: Đức Số sê-ri: D620.0134 | IF 260 | Memmert | 1 |  |  |  | 2484000 | Công ty SISC |  | Kiểm tra nguồn điện, dây nối đất . - Kiểm tra tình trạng cơ học của tất cả các nút nhấn điều khiển. - Lau chùi sạch và kiểm tra bề mặt khác bên trong xem những dấu hiệu hư hỏng. - Làm sạch toàn bộ bên ngoài máy. - Kiểm tra nhiệt độ của tủ
23 | C | 12.30 | Tủ ấm lắc | Tủ | Model: 3031; Hãng sản xuất: GFL (LAUDA); Xuất xứ: Đức Số sê-ri: 1903537 | 3031 | GFL (LAUDA) | 1 |  |  |  | 1944000 | Công ty SISC |  | Kiểm tra nguồn điện, dây nối đất . - Kiểm tra tình trạng cơ học của tất cả các nút nhấn điều khiển. - Lau chùi sạch và kiểm tra bề mặt khác bên trong xem những dấu hiệu hư hỏng. - Kiểm tra chức năng cơ học của thiết bị. - Làm sạch toàn bộ bên ngoài máy. - Kiểm tra nhiệt độ của tủ
24 | E | 12.32 | Máy cấy máu | Máy | Model: Bact/Alert Virtuo; Hãng: Biomerieux; Xuất xứ: Mỹ Số sê-ri: VRTA-01069 | Bact/Alert Virtuo | Biomerieux | 1 |  |  |  | 46148000 | DKSH |  | Ghi lại nhiệt độ trên máy: - Nhiệt độ đặt: - Nhiệt độ trên máy: - Vệ sinh các rack trên máy - Kiểm tra tool hiệu chuẩn đặt trong máy còn hạn dùng không - Hiệu chuẩn lại các giếng (cell) của máy - Ghi lại các giếng không đạt khi hiệu chuẩn…………………………………….. - Kiểm tra và vệ sinh đầu gắp chai, thay nếu cần thiết - Vệ sinh màn hình hiển thị và bên trong máy - Kiểm tra đầu quét mã vạch - Hiệu chỉnh đèn laser tay robot - Bôi trơn truyền động trục Z mỗi 2 năm - Bôi trơn truyền động trục Y mỗi 5 năm - Bôi trơn truyền động trục X mỗi 10 năm - Kiểm tra 4 quạt làm mát, thay mỗi 5 năm - Vệ sinh băng tải chai - Kiểm tra pin UPS
25 | C | 12.34 | Tủ an toàn sinh học cấp 2 | Tủ | Model: INT-1400; Hãng: Kewaunee; Xuất xứ: Ấn Độ Số sê-ri: 00028 | INT-1400 | Kewaunee | 1 |  |  | Lựa chọn báo giá phù hợp | 2484000 | Công ty SISC | 12.12 | Kiểm tra nguồn điện, dây nối đất . - Kiểm tra tình trạng vật lý của dây biến áp nguồn và ổ cắm. - Kiểm tra tình trạng cơ học của tất cả các nút nhấn điều khiển. - Lau chùi sạch và kiểm tra bề mặt khác bên trong xem những dấu hiệu hư hỏng. - Kiểm tra chức năng cơ học của thiết bị. - Làm sạch toàn bộ bên ngoài máy. | Đơn vị có cần giấy thử nghiệm TB sau khi bảo trì??
[12 empty] | 2268000 | Công ty Thăng Long
[12 empty] | 3240000 | Công ty Vạn Nam
26 | A | 12.37 | Máy Ly tâm nhỏ (spindown) | Máy | Model: D1008; Hãng: Dragon; Xuất xứ: Trung Quốc Số sê-ri: HB198AH0000586 | D1008 | Dragon | 1 |  |  |  | 756000 | Cty BCE |  | Kiểm tra và vệ sinh bề mặt thiết bị - Kiểm tra rotor - Kiểm tra kết nối điện và an toàn điện - Kiểm tra lịch sử lỗi của thiết bị - Chạy thử thiết bị - Lập báo cáo, dán tem bảo dưỡng và khuyến cáo vận hành
27 | A | 12.38 | Máy lắc Vortex | cái | Model: MX-S; Hãng sản xuất: Dhub Scientific (Mỹ); Xuất xứ: Trung Quốc Số sê-ri: VB195AH0016047 | MX-S | Dhub Scientific | 1 |  |  |  | 756000 | Cty BCE |  | Kiểm tra và vệ sinh bề mặt thiết bị - Kiểm tra trục lắc, bàn lắc - Kiểm tra kết nối điện và an toàn điện - Kiểm tra lịch sử lỗi của thiết bị - Chạy thử thiết bị - Lập báo cáo, dán tem bảo dưỡng và khuyến cáo vận hành
28 | A | 12.39 | Bộ đọc ghi và phân tích gel sau điện di | Máy | Model: UVP GelStudio Plus; Hãng: Analytik Jena; Xuất xứ: Mỹ Số sê-ri: H207090 | UVP GelStudio Plus | Analytik | 1 |  |  |  | 3240000 | Cty BCE |  | Kiểm tra lịch sử hoạt động của máy. - Kiểm tra điều kiện đặt máy, nguồn điện - Chạy thử và kiểm tra vận hành thiết bị - Vệ sinh toàn bộ bên ngoài thiết bị. - Vệ sinh bên trong buồng chụp - Kiểm tra phần mềm, cáp kết nối. - Kiểm tra các nút nhấn, núm vặn chức năng - Kiểm tra các kính lọc - Kiểm tra lấy nét ,điểu chỉnh lại camera - Kiểm tra tình trạng các đèn UV của bàn soi gel - Kiểm tra máy tính, phần mềm,dung lượng ổ đĩa - Chụp kiểm tra ảnh thực tế. - Lập báo cáo, dán tem bảo dưỡng và khuyến cáo vận hành
29 | A | 12.40 | Tủ ấm CO2 nuôi tế bào nhỏ | cái | Model: Touch 50S (T50S); Hãng: LEEC; Xuất xứ: Anh Số sê-ri: 116 | Touch 50S (T50S) | LEEC | 1 |  |  |  | 2160000 | Cty BCE |  | Kiểm tra lịch sử hoạt động, lịch sử sửa chữa. - Kiểm tra bề mặt ngoài và vị trí lắp đặt thiết bị - Kiểm tra an toàn điện - Kiểm tra phần mềm và lịch sử chương trình chạy - Kiểm tra seal cửa xem có rò rỉ không. - Kiểm tra hoạt động của các cảm biến nhiệt độ, CO2, cảm biến cửa. - Kiểm tra tình trạng khay tạo ẩm. - Vệ sinh thiết bị theo khuyến cáo của hãng. - Lập báo cáo, dán tem bảo dưỡng và khuyến cáo vận hành
30 | D | 12.41 | Tủ âm -80oC, thể tích > 330 lít | Hệ thống | Model: MDF-U33V PB; Hãng: PHCbi; Xuất xứ: Nhật Bản Số sê-ri: 19010002 | MDF-U33V PB | PHCbi | 1 |  |  | Lựa chọn báo giá phù hợp | 3088800 | Việt Khoa | Công ty Việt Khoa phân phối sản phẩm tủ PHCbi | Kiểm tra hệ thống điện nguồn - Kiểm tra hệ thống điều khiển - Kiểm tra hệ thống đèn chiếu sáng - Kiểm tra hệ thống cửa - Kiểm tra hệ thống báo động - Vệ sinh toàn bộ thiết bị (giàn nóng, giàn lạnh)
[12 empty] | 1944000 | Công ty SISC
31 | C | 12.42 | Tủ lạnh trữ mẫu -20oC (Tên khác: Tủ lạnh trữ mẫu -9oC đến -35oC, thể tích 856 L) / Tủ lạnh âm 30 độ | Tủ | Model: LGFv 8420; Hãng: Liebherr; Xuất xứ: Áo Số sê-ri: 85120549.4 | LGFv 8420 | Liebherr | 1 |  |  | Lựa chọn báo giá phù hợp | 3780000 | Công ty SISC |  | Vệ sinh bên trong và ngoài tủ. - Vệ sinh các tấm tản nhiệt của dàn ngưng tụ. - Vệ sinh quạt tản nhiệt. - Kiểm tra gioăng làm kín cửa tủ và bản lề cửa. - Kiểm tra tình trạng của động cơ máy nén và quạt. - Kiểm tra điện áp nguồn và nối đất. - Kiểm tra các đèn chỉ thị và màn hình. - Kiểm tra chức năng của tất cả các phím. - Kiểm tra nhiệt độ làm lạnh của tủ.
[12 empty] | 3456000 | Công ty Thăng Long
32 | C | 12.43 | Tủ lạnh trữ mẫu -20oC (Tên khác: Tủ lạnh trữ mẫu -9oC đến -35oC, thể tích 856 L) | cái | Model: LGFv 8420; Hãng: Liebherr; Xuất xứ: Áo Số sê-ri: 85120548.7 | LGFv 8420 | Liebherr | 1 |  |  | Lựa chọn báo giá phù hợp | 3780000 | Công ty SISC |  | Kiểm tra các bản lề cửa và gá đỡ giá - Kiểm tra gioăng làm kín và giá đựng mẫu có bị xước hay vỡ không, cửa tủ có kín hay không. - Vệ sinh các tấm tản nhiệt của dàn ngưng. - Kiểm tra tình trạng của động cơ máy nén và quạt. - Kiểm tra và vệ sinh máng nư¬ớc và đường nước xả. - Kiểm tra tình trạng quạt dàn lạnh. - Kiểm tra, vệ sinh các cánh tản nhiệt. - Kiểm tra điện áp nguồn. - Kiểm tra các đầu tiếp đất của thiết bị. - Kiểm tra, làm sạch bụi bám trên bảng điều khiển. - Kiểm tra các đèn chỉ thị và màn hình. - Kiểm tra các phím trên bàn phím
[12 empty] | 3456000 | Công ty Thăng Long
33 | C | 12.44 | Tủ an toàn sinh học cấp 2 | Máy | Model: INT-1400; Hãng: Kewaunee; Xuất xứ: Ấn Độ Số sê-ri: 00029 | INT-1400 | Kewaunee | 1 |  |  | Lựa chọn báo giá phù hợp | 2484000 | Công ty SISC | 12.12 | Kiểm tra nguồn điện, dây nối đất . - Kiểm tra tình trạng vật lý của dây biến áp nguồn và ổ cắm. - Kiểm tra tình trạng cơ học của tất cả các nút nhấn điều khiển. - Lau chùi sạch và kiểm tra bề mặt khác bên trong xem những dấu hiệu hư hỏng. - Kiểm tra chức năng cơ học của thiết bị. - Làm sạch toàn bộ bên ngoài máy. | Đơn vị có cần giấy thử nghiệm TB sau khi bảo trì??
[12 empty] | 3240000 | Công ty Vạn Nam
[12 empty] | 2100000 | Công ty Thăng Long
34 | A | 12.45 | Bể điều nhiệt để bàn | cái | Model: ThermoMixer C; Hãng: Eppendorf; Xuất xứ: Đức Số sê-ri: 5382IM630963 | ThermoMixer C | Eppendorf | 1 |  |  | Lựa chọn báo giá phù hợp | 3240000 | Cty BCE | Công ty BCE phân phối sản phẩm Eppendorf | Kiểm tra bề mặt thiết bị, vệ sinh thiết bị, bôi trơn trục rotor, bôi trơn lib springs (nếu cần). - Kiểm tra kết nối điện, an toàn điện của thiết bị. - Kiểm tra hệ thống hiển thị của màn hình, các chức năng của máy, kiểm tra lịch sử lỗi của máy. - Nâng cấp phần mềm (nếu cần thiết). - Kiểm tra khả năng gia nhiệt, đo giá trị nhiệt độ của thiết bị. - Kiểm tra độ chính xác thời gian cài đặt cho chương trình lắc. - Ghi nhận và hiệu chuẩn giá trị tốc độ quay của thiết bị. - Làm báo cáo, dán tem hiệu chuẩn, thực hiện các khuyến cáo về thay thế và vận hành cho khách hàng
[12 empty] | 2000000 | Công ty Thăng Long
35 | A | 12.46 | Máy ly tâm thường nhỏ | Tủ | Model: MiniSpin; Hãng: Eppendorf; Xuất xứ: Mỹ Số sê-ri: 5452IH904403 | MiniSpin | Eppendorf | 1 |  |  | Lựa chọn báo giá phù hợp | 2160000 | Cty BCE | Công ty BCE phân phối sản phẩm Eppendorf | Kiểm tra vị trí lắp đặt, kiểm tra bề mặt ngoài, rotor, nắp đóng và các cáp kết nối của thiết bị. - Đảm bảo an toàn điện của thiết bị. - Đo tốc độ quay và thời gian quay của rotor. - Kiểm tra các chức năng của thiết bị. - Vệ sinh thiết bị theo yêu cầu của hãng sản xuất
[12 empty] | 1000000 | Công ty Thăng Long
36 | C | 12.48 | Tủ ấm | Tủ | Model: IF 260; Hãng sản xuất: Memmert; Xuất xứ: Đức Số sê-ri: D620.0132 | IF 260 | Memmert | 1 |  |  |  | 2484000 | Công ty SISC |  | Kiểm tra nguồn điện, dây nối đất . - Kiểm tra tình trạng cơ học của tất cả các nút nhấn điều khiển. - Lau chùi sạch và kiểm tra bề mặt khác bên trong xem những dấu hiệu hư hỏng. - Làm sạch toàn bộ bên ngoài máy. - Kiểm tra nhiệt độ của tủ
37 | C | 12.49 | Máy lắc đa năng bập bênh (Máy lắc đa năng xoay tròn) | Máy | Model: 3005; Hãng sản xuất: GFL (LAUDA); Xuất xứ: Đức Số sê-ri: 1903524 | 3005 | GFL (LAUDA) | 1 |  |  |  | 1296000 | Công ty SISC |  | Kiểm tra nguồn điện, dây nối đất . - Kiểm tra tình trạng cơ học của tất cả các nút nhấn điều khiển. - Lau chùi sạch và kiểm tra bề mặt khác bên trong xem những dấu hiệu hư hỏng. - Kiểm tra chức năng lắc của thiết bị. - Làm sạch toàn bộ bên ngoài máy.
38 | C | 12.50 | Tủ mát đựng hóa chất, sinh phẩm | Tủ | Model: Lkexv-3910; Hãng: Liebherr; Xuất xứ: Áo Số sê-ri: 849404793 | Lkexv-3910 | Liebherr | 1 |  |  |  | 1944000 | Công ty SISC |  | Vệ sinh ngoài và kiểm tra nước xả đá trong ngăn. - Kiếm tra các chức năng. - Kiểm tra ron cửa, bản lề cửa. - Kiểm tra các kết nối điện. - Kiểm tra quạt. - Kiểm tra dòng điện của block làm lạnh. - Đo nhiệt độ tại điểm sử dụng.
39 | A | 12.51 | Máy ly tâm nhỏ (spindown) | Máy | Model: D1008; Hãng: Dragon; Xuất xứ: Trung Quốc Số sê-ri: HB204AQ000411 | D1008 | Dragon | 1 |  |  |  | 756000 | Cty BCE |  | Kiểm tra và vệ sinh bề mặt thiết bị - Kiểm tra rotor - Kiểm tra kết nối điện và an toàn điện - Kiểm tra lịch sử lỗi của thiết bị - Chạy thử thiết bị - Lập báo cáo, dán tem bảo dưỡng và khuyến cáo vận hành
40 | A | 12.52 | Máy lắc Vortex | Máy | Model: MX-S; Hãng sản xuất: Dlab Scientific (Mỹ); Xuất xứ: Trung Quốc Số sê-ri: VB195AH0016081 | MX-S | Dhub Scientific | 1 |  |  |  | 756000 | Cty BCE |  | Kiểm tra và vệ sinh bề mặt thiết bị - Kiểm tra trục lắc, bàn lắc - Kiểm tra kết nối điện và an toàn điện - Kiểm tra lịch sử lỗi của thiết bị - Chạy thử thiết bị - Lập báo cáo, dán tem bảo dưỡng và khuyến cáo vận hành
41 | C | 12.55 | Hệ thống vi phẫu bắt giữ bằng laser | Thiết bị | Model: Arcturus Cellect FL; Hãng sản xuất: Applied Biosystems/Life Technologies - Thermo Fisher Scientific; Xuất xứ: Mỹ Số sê-ri: ARC-3008 | Arcturus Cellect FL | Applied Biosystems | 1 |  |  |  | 14040000 | Công ty SISC |  | Công việc chính: - Kiểm tra các điều kiện vận hành máy - Vệ sinh bên ngoài thiết bị. - Kiểm tra màn hình, vệ sinh nếu cần thiết.
42 | C | 12.56 | Kính hiển vi confocal huỳnh quang có camera | Thiết bị | Model: Eclipse Ti2-E/A1R HD25; Hãng sản xuất: Nikon; Xuất xứ: Máy chính: Nhật Bản; Phụ kiện: Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ, Malaysia Số sê-ri: 542689 | Eclipse Ti2-E/A1R HD25 | Nikon | 1 |  |  | Lựa chọn báo giá phù hợp | 15120000 | Công ty SISC |  | Kiểm tra nguồn điện, dây nối đất (nếu có). - Kiểm tra tình trạng vật lý của dây biến áp nguồn và ổ cắm. - Kiểm tra tình trạng cơ học của tất cả các núm điều khiển và chuyển mạch điện. - Lau chùi sạch và kiểm tra kính hiển vi xem những dấu hiệu hư hỏng. - Lau sạch các thị kính, tụ quang, vật kính và bộ chiếu sáng. - Kiểm tra điều chỉnh lá chắn độ mở và bộ tụ quang. - Kiểm tra bàn soi kính, sự chuyển động. - Kiểm tra núm vặn tiêu cự tinh và thô di chuyển nhẹ nhàng. - Làm sạch toàn bộ bên trong và bên ngoài kính hiển vi.
[12 empty] | 27000000 | Công ty Thăng Long
43 | C | 12.57 | Kính hiển vi soi ngược có camera để quan sát các tế bào nuôi cấy | Thiết bị | Model: Eclipse Ti2-A; Hãng sản xuất: Nikon - Nhật Bản; Xuất xứ: Máy chính: Nhật Bản; Phụ kiện: Nhật Bản, Trung Quốc, Pháp Số sê-ri: 741253 và 741245 (2 thiết bị) | Eclipse Ti2-A | Nikon | 2 |  |  | Lựa chọn báo giá phù hợp | 9936000 | Công ty SISC |  | Kiểm tra nguồn điện, dây nối đất (nếu có). - Kiểm tra tình trạng vật lý của dây biến áp nguồn và ổ cắm. - Kiểm tra tình trạng cơ học của tất cả các núm điều khiển và chuyển mạch điện. - Lau chùi sạch và kiểm tra kính hiển vi xem những dấu hiệu hư hỏng. - Lau sạch các thị kính, tụ quang, vật kính và bộ chiếu sáng. - Kiểm tra điều chỉnh lá chắn độ mở và bộ tụ quang. - Kiểm tra bàn soi kính, sự chuyển động. - Kiểm tra núm vặn tiêu cự tinh và thô di chuyển nhẹ nhàng. - Làm sạch toàn bộ bên trong và bên ngoài kính hiển vi. - Dán tem bảo trì.
[12 empty] | 18000000 | Công ty Thăng Long
44 | C | 12.58 | Kính hiển vi quang học có camera | Thiết bị | Model: Eclipse Ci-E; Hãng sản xuất: Nikon - Nhật Bản; Xuất xứ: Máy chính: Trung Quốc; Phụ kiện: Nhật Bản, Trung Quốc Số sê-ri: 300486 | Eclipse Ci-E | Nikon | 1 |  |  | Lựa chọn báo giá phù hợp | 7560000 | Công ty SISC |  | Kiểm tra nguồn điện, dây nối đất (nếu có). - Kiểm tra tình trạng vật lý của dây biến áp nguồn và ổ cắm. - Kiểm tra tình trạng cơ học của tất cả các núm điều khiển và chuyển mạch điện. - Lau chùi sạch và kiểm tra kính hiển vi xem những dấu hiệu hư hỏng. - Lau sạch các thị kính, tụ quang, vật kính và bộ chiếu sáng. - Kiểm tra điều chỉnh lá chắn độ mở và bộ tụ quang. - Kiểm tra bàn soi kính, sự chuyển động. - Kiểm tra núm vặn tiêu cự tinh và thô di chuyển nhẹ nhàng. - Làm sạch toàn bộ bên trong và bên ngoài kính hiển vi. - Số lần thực hiện : 02 lần
[12 empty] | 13000000 | Công ty Thăng Long
45 | A | 12.59 | Tủ ấm CO2 nuôi tế bào to | Thiết bị | Model: Touch 190S (T190S); Hãng sản xuất: LEEC; Xuất xứ: Anh Số sê-ri: T190-00445 và T190-00446 (2 thiết bị) | Touch 190S | LEEC | 2 |  |  |  | 3240000 | Cty BCE |  | Kiểm tra lịch sử hoạt động, lịch sử sửa chữa. - Kiểm tra bề mặt ngoài và vị trí lắp đặt thiết bị - Kiểm tra an toàn điện - Kiểm tra phần mềm và lịch sử chương trình chạy - Kiểm tra seal cửa xem có rò rỉ không. - Kiểm tra hoạt động của các cảm biến nhiệt độ, CO2, cảm biến cửa. - Kiểm tra tình trạng khay tạo ẩm. - Vệ sinh thiết bị theo khuyến cáo của hãng. - Lập báo cáo, dán tem bảo dưỡng và khuyến cáo vận hành
46 | A | 12.60 | Tủ ấm CO2 nuôi tế bào nhỏ | Thiết bị | Model: Touch 50S (T50S); Hãng sản xuất: LEEC; Xuất xứ: Anh Số sê-ri: 1. 00111; 2. 00112; 3. 00113; 4. 00114; 5. 00115 | Touch 50S | LEEC | 5 |  |  |  | 2160000 | Cty BCE |  | Kiểm tra lịch sử hoạt động, lịch sử sửa chữa. - Kiểm tra bề mặt ngoài và vị trí lắp đặt thiết bị - Kiểm tra an toàn điện - Kiểm tra phần mềm và lịch sử chương trình chạy - Kiểm tra seal cửa xem có rò rỉ không. - Kiểm tra hoạt động của các cảm biến nhiệt độ, CO2, cảm biến cửa. - Kiểm tra tình trạng khay tạo ẩm. - Vệ sinh thiết bị theo khuyến cáo của hãng. - Lập báo cáo, dán tem bảo dưỡng và khuyến cáo vận hành
47 | A | 12.61 | Máy biến nạp gen tế bào động vật | Thiết bị | Model: 4D-Nucleofector; Hãng sản xuất: Lonza; Xuất xứ: Đức Số sê-ri: Core unit: 819B0368 / X unit: 819X0374 | 4D-Nucleofector | Lonza | 1 |  |  |  | 3240000 | Cty BCE |  | Kiểm tra lịch sử hoạt động, lịch sử sửa chữa. - Kiểm tra bề mặt ngoài và vị trí lắp đặt thiết bị - Kiểm tra an toàn điện - Kiểm tra, vệ sinh dây cáp kết nối các module đảm bảo chắc chắn, tiếp xúc tốt, không hỏng hóc. - Kiểm tra vệ sinh quạt tản nhiệt, khe thông gió. - Vệ sinh bên ngoài máy. - Vệ sinh khay đặt mẫu, cuvette - Kiểm tra màn hình điều khiển - Kiểm tra hoạt động cơ bản của máy. - Lập báo cáo, dán tem bảo dưỡng và khuyến cáo vận hành
48 | C | 12.62 | Tủ an toàn sinh học cấp II | Thiết bị | Model: INT-1400; Hãng sản xuất: Kewaunee; Xuất xứ: Ấn Độ Số sê-ri: 1. 25; 2. 26; 3. 27 | INT-1400 | Kewaunee | 3 |  |  | Lựa chọn báo giá phù hợp | 2484000 | Công ty SISC | 12.12 | Kiểm tra nguồn điện, dây nối đất . - Kiểm tra tình trạng vật lý của dây biến áp nguồn và ổ cắm. - Kiểm tra tình trạng cơ học của tất cả các nút nhấn điều khiển. - Lau chùi sạch và kiểm tra bề mặt khác bên trong xem những dấu hiệu hư hỏng. - Kiểm tra chức năng cơ học của thiết bị. - Làm sạch toàn bộ bên ngoài máy. | Đơn vị có cần giấy thử nghiệm TB sau khi bảo trì??
[12 empty] | 2100000 | Công ty Thăng Long
[12 empty] | 3240000 | Công ty Vạn Nam
49 | A | 12.63 | Máy ly tâm lạnh nhỏ | Thiết bị | Model: 5430R; Hãng sản xuất: Eppendorf; Xuất xứ: Đức Số sê-ri: 5428JM631344 | 5430R | Eppendorf | 1 |  |  | Lựa chọn báo giá phù hợp | 3780000 | Cty BCE | Công ty BCE phân phối sản phẩm Eppendorf | Kiểm tra và vệ sinh bề mặt thiết bị - Bôi trơn trục rotor và lid springs - Kiểm tra kết nối điện và an toàn điện - Kiểm tra hệ thống hiển thị và chức năng máy - Kiểm tra lịch sử lỗi của thiết bị - Kiểm tra giá trị mất cân bằng (imbalance) - Kiểm tra độ chính xác thời gian ly tâm - Hiệu chuẩn tốc độ và nhiệt độ thiết bị - Chạy thử thiết bị - Lập báo cáo, dán tem bảo dưỡng và khuyến cáo vận hành
[12 empty] | 2000000 | Công ty Thăng Long
50 | D | 12.64 | Hệ thống máy xử lý mô | Thiết bị | Model: Tissue Tek VIP 5-JR; Hãng sản xuất: Sakura Finetek; Xuất xứ: Nhật Bản Số sê-ri: 59030613 | Tissue Tek VIP 5-JR | Sakura Finetek | 1 |  |  |  | 19094400 | Việt Khoa |  | Kiểm tra hệ thống - Vệ sinh toàn bộ thiết bị
51 | D | 12.65 | Máy nhuộm tiêu bản tự động, có sấy khô | Thiết bị | Model: Tissue Tek DRS 2000; Hãng sản xuất: Sakura Finetek; Xuất xứ: Nhật Bản Số sê-ri: 49310420 | Tissue Tek DRS 2000 | Sakura Finetek | 1 |  |  |  | 15444000 | Việt Khoa |  | Vệ sinh bề mặt bên trong và bên ngoài máy - Thay thế bộ lọc than hoạt tính (2 tháng/lần) - Rửa sạch các trạm rửa - Làm sạch ống xả thải - Rửa sạch các bể chứa dung dịch - Vệ sinh các giá đỡ bình chứa dung dịch - Vệ sinh bộ lọc nước cấp - Làm sạch các giỏ slide bằng xylen - Vệ sinh trạm sấy
52 | D | 12.66 | Hệ thống đúc paraffin - rót paraffin và đun nóng | Thiết bị | Model: Tissue Tek TEC 5; Hãng sản xuất: Sakura Finetek; Xuất xứ: Nhật Bản Module vùi mô: 52331211; Module làm lạnh: 52341176 | Tissue Tek TEC 5 | Sakura Finetek | 1 |  |  |  | 8704800 | Việt Khoa |  | Kiểm tra buồng đun paraffin - Kiểm tra hệ thống làm lạnh - Kiểm tra hệ thống nguồn - Vệ sinh toàn bộ thiết bị
53 | D | 12.67 | Máy cắt mô | Thiết bị | Model: Cut 4060; Hãng sản xuất: MicroTec; Xuất xứ: Đức Số sê-ri: 601362 | Cut 4060 | Microm | 1 |  |  |  | 8704800 | Việt Khoa |  | Kiểm tra hệ thống cơ quay - Kiểm tra hệ thống dao cắt - Vệ sinh toàn bộ thiết bị
54 | C | 12.68 | Tủ mát đựng hóa chất sinh phẩm (Tên khác: Tủ mát đựng hóa chất sinh phẩm nhiệt độ +3oC đến +16oC, 344 lít) | Thiết bị | Model: Lkexv3910; Hãng sản xuất: Liebherr; Xuất xứ: Áo Số sê-ri: 85.115.241.5 | Lkexv3910 | Liebherr | 1 |  |  | Lựa chọn báo giá phù hợp | 1944000 | Công ty SISC | 12.10 | Vệ sinh bên trong và ngoài tủ. - Vệ sinh các tấm tản nhiệt của dàn ngưng tụ. - Vệ sinh quạt tản nhiệt. - Kiểm tra gioăng làm kín cửa tủ và bản lề cửa. - Kiểm tra tình trạng của động cơ máy nén và quạt. - Kiểm tra điện áp nguồn và nối đất. - Kiểm tra các đèn chỉ thị và màn hình. - Kiểm tra chức năng của tất cả các phím. - Kiểm tra nhiệt độ làm mát của tủ.
[12 empty] | 1600000 | Công ty Thăng Long
[12 empty] | 3240000 | Công ty Vạn Nam
55 | B | 12.69 | Tủ lạnh trữ mẫu -20oC (Tên khác: Tủ lạnh trữ mẫu -9oC đến -35oC, thể tích 856 L) | Thiết bị | Model: LGPv 8420; Hãng sản xuất: Liebherr; Xuất xứ: Áo Số sê-ri: 1. 85.081.840.4 2. 85.120.550.0 | LGPv 8420 | Liebherr | 2 |  |  | Lựa chọn báo giá phù hợp | 3780000 | Công ty SISC |  | Vệ sinh ngoài vả vệ sinh lọc bụi. - Kiểm tra các chức năng. - Kiếm tra ron cửa, bản lề cửa. - Kiểm tra các kết nối điện. - Kiểm tra quạt. - Kiếm tra dòng điện tiêu thụ của block làm lạnh. - Đo nhiệt độ tại điếm sử dụng.
[12 empty] | 3200000 | Công ty Thăng Long
[12 empty] | 3240000 | Công ty Vạn Nam
56 | A | 12.70 | Bể điều nhiệt để bàn (Ổ điều nhiệt để bàn) | Thiết bị | Model: Thermomixer C; Hãng sản xuất: Eppendorf; Xuất xứ: Đức Số sê-ri: 5382IM230950 | Thermomixer C | Eppendorf | 1 |  |  | Lựa chọn báo giá phù hợp | 3240000 | Cty BCE | Công ty BCE phân phối sản phẩm Eppendorf | Kiểm tra lịch sử hoạt động, lịch sử sửa chữa. -Kiểm tra bề mặt ngoài và vị trí lắp đặt thiết bị -Kiểm tra an toàn điện -Vệ sinh thiết bị theo khuyến cáo của hãng -Kiểm tra phần mềm và lịch sử chương trình chạy -Hiệu chuẩn nhiệt độ block nhiệt theo tiêu chuẩn Eppendorf -Chạy thử chương trình - Lập báo cáo, dán tem bảo dưỡng và khuyến cáo vận hành
[12 empty] | 2000000 | Công ty Thăng Long
57 | A | 12.71 | Thiết bị huyền phù tế bào từ mô (Thiết bị phân tách tế bào bằng hạt từ) | Thiết bị | Model: Gentle MACS Octo Dissociator with Heaters; Hãng sản xuất: Miltenyi Biotec; Xuất xứ: Đức Số sê-ri: 2393 | Gentle MACS Octo | Miltenyi Biotec | 1 |  |  |  | 3240000 | Cty BCE |  | Kiểm tra lịch sử hoạt động, lịch sử sửa chữa. -Kiểm tra bề mặt ngoài và vị trí lắp đặt thiết bị -Kiểm tra an toàn điện -Vệ sinh thiết bị theo khuyến cáo của hãng -Kiểm tra phần mềm và lịch sử chương trình chạy -Chạy thử chương trình - Lập báo cáo, dán tem bảo dưỡng và khuyến cáo vận hành
58 | D | 12.72 | Bàn hơ tiêu bản (Máy biến nhiệt tiêu bản) | Thiết bị | Model: PS-53; Hãng sản xuất: Sakura Finetek; Xuất xứ: Nhật Bản Số sê-ri: 14883490 | PS-53 | Sakura Finetek | 1 |  |  |  | 2246400 | Việt Khoa |  | Kiểm tra bộ phận gia nhiệt - Kiểm tra bộ điều khiển nhiệt độ - Kiểm tra đèn hiển thị - Vệ sinh thiết bị
59 | C | 12.74 | Bể điều nhiệt | Thiết bị | Model: WNE 29; Hãng sản xuất: Memmert; Xuất xứ: Đức Số sê-ri: L620.0177 | WNE 29 | Memmert | 1 |  |  |  | 1296000 | Công ty SISC |  | Kiểm tra nguồn điện, dây nối đất . - Kiểm tra tình trạng cơ học của tất cả các nút nhấn điều khiển. - Lau chùi sạch và kiểm tra bề mặt trong của bể. - Kiểm tra chức năng cơ học của thiết bị. - Làm sạch toàn bộ bên ngoài máy.
60 | A | 12.76 | Bình trữ tế bào trong nitơ lỏng | Thiết bị | Model: 1426AF-GB (Part No: 11555301); Hãng sản xuất: Chart Inc; Xuất xứ: Mỹ Số sê-ri: CAB2119 | 1426AF-GB | Chart | 1 |  |  |  | 2700000 | Cty BCE |  | Kiểm tra lịch sử hoạt động, lịch sử sửa chữa. - Kiểm tra bề mặt ngoài và vị trí lắp đặt thiết bị - Kiểm tra an toàn điện - Kiểm tra bộ điều khiển - Kiểm tra nắp có đóng kín không - Kiểm tra ống nối khí - Kiểm tra hoạt động cảm biến - Vệ sinh thiết bị bên ngoài bằng khăn mềm và Ethanol 70%. - Lập báo cáo, dán tem bảo dưỡng và khuyến cáo vận hành
61 | A | 12.77 | Bình đựng nitrogen lỏng | Thiết bị | Model: FNL Duracryl 180 LP TC (Part No: 10648S0); Hãng sản xuất: Chart Inc; Xuất xứ: Mỹ Số sê-ri: 31931267 | FNL Duracryl 180 LP TC | Chart | 1 |  |  |  | 2160000 | Cty BCE |  | Kiểm tra lịch sử hoạt động, lịch sử sửa chữa. - Kiểm tra bề mặt ngoài và vị trí lắp đặt thiết bị - Kiểm tra các van khí - Kiểm tra ống nối khí - Vệ sinh thiết bị bên ngoài bằng khăn mềm và Ethanol 70%. - Lập báo cáo, dán tem bảo dưỡng và khuyến cáo vận hành
62 | C | 12.79 | Máy hút dịch chân không | Thiết bị | Model: VACUSAFE; Hãng sản xuất: Integra Biosciences; Xuất xứ: Thụy Sĩ Số sê-ri: 1. 191223; 2. 191224; 3. 191226; 4. 191227 | VACUSAFE | Integra Biosciences | 4 |  |  | Lựa chọn báo giá phù hợp | 1296000 | Công ty SISC |  | Kiểm tra nguồn điện, dây nối đất . - Kiểm tra tình trạng cơ học của tất cả các nút nhấn điều khiển. - Lau chùi sạch và kiểm tra bề mặt khác bên trong xem những dấu hiệu hư hỏng. - Kiểm tra chức năng cơ học của thiết bị. - Làm sạch toàn bộ bên ngoài máy.
[12 empty] | 1000000 | Công ty Thăng Long
63 | A | 12.82 | Tủ nuôi cấy chuyên dụng cho kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) | Thiết bị | Model: BT 37; Hãng: Planer; Xuất xứ: Anh/Mỹ/EU Số sê-ri: 37671-2019 | BT 37 | Planer | 1 |  |  |  | 2160000 | Cty BCE |  | Kiểm tra lịch sử hoạt động, lịch sử sửa chữa. - Kiểm tra bề mặt ngoài và vị trí lắp đặt thiết bị - Kiểm tra an toàn điện - Kiểm tra bộ điều khiển - Kiểm tra nắp có đóng kín không - Kiểm tra ống nối khí, van điều áp ở bình khí - Kiểm tra hoạt động cảm biến nhiệt độ - Vệ sinh thiết bị bên ngoài bằng khăn mềm và Ethanol 70%. - Lập báo cáo, dán tem bảo dưỡng và khuyến cáo vận hành
64 | A | 12.83 | Máy làm đá vảy (đông khô) phòng thí nghiệm | Thiết bị | Model: Finn 90A; Hãng: Eyermed; Xuất xứ: Mỹ Số sê-ri: 2019100985604 | Finn 90A | Eyermed | 1 |  |  |  | 2160000 | Cty BCE |  | Kiểm tra và vệ sinh bề mặt thiết bị - Kiểm tra rotor - Kiểm tra kết nối điện và an toàn điện - Kiểm tra hệ thống hiển thị và chức năng máy - Kiểm tra lịch sử lỗi của thiết bị - Kiểm tra độ chính xác thời gian ly tâm - Hiệu chuẩn tốc độ thiết bị - Chạy thử thiết bị - Lập báo cáo, dán tem bảo dưỡng và khuyến cáo vận hành
65 | A | 12.84 | Máy ly tâm thường nhỏ | Thiết bị | Model: MiniSpin; Hãng: Eppendorf; Xuất xứ: Mỹ Số sê-ri: 5452IH604405 | MiniSpin | Eppendorf | 1 |  |  | Lựa chọn báo giá phù hợp | 2160000 | Cty BCE | Công ty BCE phân phối sản phẩm Eppendorf | Kiểm tra vị trí lắp đặt, kiểm tra bề mặt ngoài, rotor, nắp đóng và các cáp kết nối của thiết bị. - Đảm bảo an toàn điện của thiết bị. - Đo tốc độ quay và thời gian quay của rotor. - Kiểm tra các chức năng của thiết bị. - Vệ sinh thiết bị theo yêu cầu của hãng sản xuất.
[12 empty] | 1000000 | Công ty Thăng Long
66 | C | 12.85 | Bể điều nhiệt | Thiết bị | Model: WNE 29; Hãng: Memmert; Xuất xứ: Đức Số sê-ri: L620.0175 | WNE 29 | Memmert | 1 |  |  |  | 1296000 | Công ty SISC |  | Kiểm tra nguồn điện, dây nối đất . - Kiểm tra tình trạng cơ học của tất cả các nút nhấn điều khiển. - Lau chùi sạch và kiểm tra bề mặt trong của bể. - Kiểm tra chức năng cơ học của thiết bị. - Làm sạch toàn bộ bên ngoài máy.
67 | C | 12.86 | Tủ ấm | Thiết bị | Model: IF 260; Hãng sản xuất: Memmert; Xuất xứ: Đức Số sê-ri: D620.0133 | IF 260 | Memmert | 1 |  |  |  | 2484000 | Công ty SISC |  | Kiểm tra nguồn điện, dây nối đất . - Kiểm tra tình trạng cơ học của tất cả các nút nhấn điều khiển. - Lau chùi sạch và kiểm tra bề mặt khác bên trong xem những dấu hiệu hư hỏng. - Làm sạch toàn bộ bên ngoài máy. - Kiểm tra nhiệt độ của tủ
68 | C | 12.87 | Máy lắc đa năng trộn vòng | Thiết bị | Model: 3023; Hãng sản xuất: GFL (LAUDA); Xuất xứ: Đức Số sê-ri: 1903533 | 3023 | GFL (LAUDA) | 1 |  |  |  | 1296000 | Công ty SISC |  | Kiểm tra nguồn điện, dây nối đất . - Kiểm tra tình trạng cơ học của tất cả các nút nhấn điều khiển. - Lau chùi sạch và kiểm tra bề mặt khác bên trong xem những dấu hiệu hư hỏng. - Kiểm tra chức năng cơ học của thiết bị. - Làm sạch toàn bộ bên ngoài máy.
69 | C | 12.88 | Tủ mát đựng hóa chất, sinh phẩm (Tên khác: Tủ mát đựng hóa chất, sinh phẩm, nhiệt độ +3oC đến +16oC, 344 lít) | Thiết bị | Model: Lkexv3910; Hãng: Liebherr; Xuất xứ: Áo Số sê-ri: 85.115.255.2 | Lkexv3910 | Liebherr | 1 |  |  | Lựa chọn báo giá phù hợp | 1944000 | Công ty SISC | 12.10 | Vệ sinh bên trong và ngoài tủ. - Vệ sinh các tấm tản nhiệt của dàn ngưng tụ. - Vệ sinh quạt tản nhiệt. - Kiểm tra gioăng làm kín cửa tủ và bản lề cửa. - Kiểm tra tình trạng của động cơ máy nén và quạt. - Kiểm tra điện áp nguồn và nối đất. - Kiểm tra các đèn chỉ thị và màn hình. - Kiểm tra chức năng của tất cả các phím. - Kiểm tra nhiệt độ là mát của tủ.
[12 empty] | 1600000 | Công ty Thăng Long
[12 empty] | 3240000 | Công ty Vạn Nam
70 | B | 12.89 | Tủ lạnh trữ mẫu -20oC (Tủ lạnh trữ mẫu -9oC đến -35oC. thể tích 855 lít) | Thiết bị | Model: LGPv 8420; Hãng: Liebherr; Xuất xứ: Áo Số sê-ri: 85.118.510.9 | LGPv 8420 | Liebherr | 1 |  |  | Lựa chọn báo giá phù hợp | 3780000 | Công ty SISC |  | Vệ sinh ngoài vả vệ sinh lọc bụi. - Kiểm tra các chức năng. - Kiếm tra ron cửa, bản lề cửa. - Kiểm tra các kết nối điện. - Kiểm tra quạt. - Kiếm tra dòng điện tiêu thụ của block làm lạnh. - Đo nhiệt độ tại điếm sử dụng.
[12 empty] | 3200000 | Công ty Thăng Long
[12 empty] | 3240000 | Công ty Vạn Nam
71 | C | 12.90 | Máy hút dịch chân không | Thiết bị | Model: VACUSAFE; Hãng: Integra Biosciences; Xuất xứ: Thụy Sĩ Số sê-ri: 191225 | VACUSAFE | Integra Biosciences | 1 |  |  |  | 1296000 | Công ty SISC |  | Kiểm tra nguồn điện, dây nối đất . - Kiểm tra tình trạng cơ học của tất cả các nút nhấn điều khiển. - Lau chùi sạch và kiểm tra bề mặt khác bên trong xem những dấu hiệu hư hỏng. - Kiểm tra chức năng cơ học của thiết bị. - Làm sạch toàn bộ bên ngoài máy.
72 | F | 12.91 | Tủ an toàn sinh học cấp 2 | Thiết bị | Model: AC2-4E8; Hãng: Esco; Xuất xứ: Indonesia Số sê-ri: 2020- | AC2-4E8 | Esco | 1 |  |  | Lựa chọn báo giá thấp nhất | 2800000 | Công ty Thăng Long |  | Đảm bảo an toàn điện của thiết bị. - Đo tốc độ quay và thời gian quay của quạt hút. - Đo độ sáng của tủ. - Kiểm tra các bộ lọc - Kiểm tra các chức năng của thiết bị. - Vệ sinh thiết bị theo yêu cầu của hãng sản xuất | Nhu cầu có cần thử nghiệm và cấp giấy chứng nhận ???
[12 empty] | 3240000 | Công ty SISC
73 | C | 12.92 | Tủ ấm CO2 | Thiết bị | Model: ICO105med; Hãng sản xuất: Memmert; Xuất xứ: Đức Số sê-ri: 0620.0124 | ICO105med; | Memmert | 1 |  |  | Lựa chọn báo giá thấp nhất | 5500000 | Công ty Thăng Long |  | Số lần thực hiện : 02 lần - Kiểm tra các điều kiện của môi trường để đảm bảo hệ thống hoạt đông tốt. - Vệ sinh bên ngoài thiết bị. - Vệ sinh bên trong thiết bị. - Kiểm tra nguồn điện sử dụng và nối đất. - Kiểm tra mạch điện tử, vệ sinh bo mạch máy. - Kiểm tra các cổng ngoại vi và phím chức năng của các máy. - Kiểm tra nhiệt độ sensor bằng dụng cụ chuyên dụng. - Thực hiện Calib nhiệt độ (nếu cần thiết).
[12 empty] | 3240000 | Công ty SISC
74 | G | 12.94 | Hệ thống giải trình tự gen theo phương pháp Sanger ABI 3500 | Hệ thống | Model: Sanger ABI 3500 Hãng: Applied Biosystems - Life Technologies - Thermo Fisher Scientific Số sê-ri: 32198-080 | Sanger ABI 3500 | Applied Biosystems | 1 |  |  | Lựa chọn báo giá phù hợp | 64260000 | BIOMEDIC | Công ty Biomedic phân phối sản phẩm | Kiểm tra file calibini trên máy tính - Kiểm tra lại các cài đặc cần thiết cho việc chạy máy - Kiểm tra điều kiện đặt máy và lưu ý khách hàng nếu cần - Vệ sinh lọc khí - Vệ sinh máy ở kkhu cực Polynier, đĩa tripper và autosample - Vệ sinh bên ngoài thiết bị, quạt thông khí - Kiểm tra Solenoudgap và hoạt động của Pin valve - Kiểm tra các bộ phận quang học và vệ sinh nếu cần thiết - Kiểm tra thời gian hoạt động của laser - Kiểm tra năng lượng đèn laser - Flish PDP water trap - Hiện chuẩn Spattal - Kiểm tra buffer pin và điều chỉnh lại nếu cần
[12 empty] | 45000000 | Công ty Thăng Long
75 | C | 12.95 | Hệ thống giải trình tự thế hệ tiếp theo dành cho các đoạn nhỏ | Hệ thống | Model: Ion GeneStudio S5 Prime, Ion Chef Hãng: Applied Biosystems - Life Technologies -Thermo Fisher Scientific Số sê-ri: 2773920060311 | Ion GeneStudio S5 Prime, Ion Chef | Applied Biosystems | 1 |  |  |  | 132969600 | Công ty SISC | Bao gồm hóa chất | Back up dữ liệu - Kiểm tra Version phần mềm máy và Torrent Server cập nhật bản mới nhất nếu cần - Kiểm tra và vệ sinh các đầu nối ống - Kiểm tra và vệ sinh màn hình cảm ứng - Kiểm tra và vệ sinh POGO pin - Thay port seal nếu cần - Thực hiện Factory test Đánh giá lại: - Đánh giá lại công việc đã thực hiện với khách hàng. - Đánh giá lại qui trình bảo trì với khách hàng. Tổng quát: - Hỏi thăm khách hàng về việc bảo trì thiết bị lần cuối và các vấn đề khi chạy máy nếu có. Tổng hợp thông tin hệ thống: -Thu thập thông tin Firmware hệ thống, phần mềm, cấu hình máy tính và các thiết bị liên quan Kiểm tra máy tính: - Gỡ bỏ các phần mềm phát sinh không cần thiết - Kiểm tra lại các cài đặt cần thiết cho việc chạy máy Công việc chính: - Kiểm tra điều kiện đặt máy và lưu ý khách hàng nếu cần. - Back up dữ liệu - Kiểm tra Version phần mềm máy và Torrent Server cập nhật bản mới nhất nếu cần - Kiểm tra và vệ sinh các đầu nối ống - Kiểm tra và vệ sinh màn hình cảm ứng - Kiểm tra và vệ sinh POGO pin - Thay port seal nếu cần - Thực hiện Factory test Đánh giá lại: - Đánh giá lại công việc đã thực hiện với khách hàng. - Đánh giá lại qui trình bảo trì với khách hàng.
76 | G | 12.96 | Máy Realtime PCR QuantStudio 5 | Hệ thống | Model: QuantStudio 5 Hãng: ThermoFisher Số sê-ri: 272522954 | QuantStudio 5 | ThermoFisher | 1 |  |  |  | 38880000 | BIOMEDIC | Trong đó, có 01 hệ thống máy đã bị hư block số Serial: 272522957. Đã gửi đề xuất sửa chữa lên P.TBDA (số lượng bảo dưỡng 01) | Kiểm tra các điều kiện vận hành máy (nhiệt độ, độ ẩm, điện áp nguồn cấp) - Kiểm tra dữ liệu trên máy tính và backup nếu cần - Vệ sinh bên trong và bên ngoài thiết bị - Kiểm tra ghi nhận số giờ đã sử dụng của đèn, thay thế (nếu cần thiết, vật tư do khách hàng cung cấp) - Kiểm tra màn hình hiển thị - cảm ứng, vệ sinh nếu cần thiết - Hiệu chuẩn thiết bị (Optical); ROI, Uniformity, background, DYE (sử dụng hóa chất chuyên dụng chính hãng để thực hiện) - Chạy chương trình chẩn đoán thiết bị - Chạy hiệu chuẩn máy sau khi bảo trì (có giấy chứng nhận đạt yêu cầu)
77 | C | 12.97 | Hệ thống Realtime PCR công suất lớn Quantstudio 12 Flex | Hệ thống | Model: Quantstudio 12 Flex Hãng: ThermoFisher Số sê-ri: 285882020 | Quantstudio 12 Flex | ThermoFisher | 1 |  |  | Lựa chọn báo giá phù hợp | 9936000 | Công ty SISC |  | Kiểm tra các điều kiện vận hành máy (nhiệt độ, độ ẩm, điện áp nguồn cấp) - Kiểm tra dữ liệu trên máy tính và backup nếu cần thiết - Vệ sinh bên trong và bên ngoài thiết bị - Kiểm tra, ghi nhận số giwof đã sử dụng của đèn, thay thế (nếu cần thiết, vật tư do khách hàng cung cấp) - Kiểm tra màn hình hiển thị - cảm ứng, vệ sinh nếu cần thiết - Hiệu chuẩn thiết bị (Optical); ROI, Uniforamty, Background, Dye (sử dụng hóa chất chuyên dụng chính hãng dễ thực hiện) - Chạy chương trình chẩn đoán thiết bị
[12 empty] | 9200000 | Công ty Thăng Long
[12 empty] | 143180000 | BIOMEDIC
78 | F | 12.98 | Hệ thống sắc ký lỏng ghép khối phổ độ phân giải cao thời gian bay TripleTOF | Hệ thống | Model: 6600+ Hãng: Sciex Số sê-ri: EY220742003 | 6600+ | Sciex | 1 |  |  |  | 90000000 | Công ty Thăng Long | Công ty Thăng Long phân phối sản phẩm Sciex | Đánh giá thiết bị trước khi bảo trì - Kiểm tra dầu bơm chân không ngoài, thay thế hoặc châm thêm. - Kiểm tra lọc dầu bơm chân không. Thay thế nếu cần thiết - Kiểm tra các kết nối khí, các đường ống, đường dẫn chân không, Kiểm tra và vệ sinh màng lọc bụi - Kiểm tra, vệ sinh bên ngoài thiết bị. - Vệ sinh curtain plate, Vệ sinh Orifice, vệ sinh Qjet và IQ0 - Kiểm tra các cáp nối điện cho các module của hệ thống - Kiểm tra các cáp kết nối tín hiệu giữa các module - Kiểm tra máy sinh khí Nitơ, thay thế các vật tư bảo trì cho máy sinh khí. - Kiểm tra đánh giá tình trạng của Bộ lưu điện (UPS) và đưa ra các khuyến cáo phù hợp. - Vệ sinh Ion source - Kiểm tra nhiệt độ của ion source - Kiểm tra điện thế của các module trong MS - Đánh giá tình trạng của buồng chân không - Đánh giá cường độ (intensity) và Peak Width của các mass calib, tại mode dương và mode âm - Kiểm tra hệ thống Sắc ký lỏng - Trao đổi lại các công việc đã thực hiện với người sử dụng - Đưa ra khuyến cáo về việc sử dụng và các phụ kiện cần thay thế cho khách hàng.
79 | F | 12.99 | Hệ thống Sắc ký lỏng ghép đôi khối phổ 3 lần tứ cực | Hệ thống | Model: API 3200 Triplequad Hãng: Sciex Số sê-ri: ABCBM5872728 | API 3200 Triplequad | Sciex | 1 |  |  |  | 90000000 | Công ty Thăng Long | Công ty Thăng Long phân phối sản phẩm Sciex | Đánh giá thiết bị trước khi bảo trì - Kiểm tra dầu bơm chân không ngoài, thay thế hoặc châm thêm. - Kiểm tra lọc dầu bơm chân không. Thay thế nếu cần thiết - Kiểm tra các kết nối khí, các đường ống, đường dẫn chân không - Kiểm tra và vệ sinh màng lọc bụi - Kiểm tra, vệ sinh bên ngoài thiết bị. - Vệ sinh curtain plate - Vệ sinh Orifice - Vệ sinh skimmer, Q0, IQ1 - Kiểm tra các cáp nối điện cho các module của hệ thống - Kiểm tra các cáp kết nối tín hiệu giữa các module - Kiểm tra máy sinh khí Nitơ, thay thế các vật tư bảo trì cho máy sinh khí. - Kiểm tra đánh giá tình trạng của Bộ lưu điện (UPS) và đưa ra các khuyến cáo phù hợp. - Vệ sinh Ion source - Kiểm tra nhiệt độ của ion source - Kiểm tra điện thế của các module trong MS - Đánh giá tình trạng của buồng chân không - Đánh giá cường độ (intensity) và Peak Width của các mass calib, tại mode dương và mode âm - Kiểm tra hệ thống Sắc ký lỏng - Trao đổi lại các công việc đã thực hiện với người sử dụng - Đưa ra khuyến cáo về việc sử dụng và các phụ kiện cần thay thế cho khách hàng.
80 | A | 12101 | Hệ thống tinh sạch protein Akta Pure | Hệ thống | Model: Akta Pure HS Hãng: GE Healthcare Số sê-ri: 2562203 | Akta Pure HS | GE Healthcare | 1 |  |  |  | 7560000 | Cty BCE |  | Kiểm tra tình trạng tổng thể của thiết bị. Làm sạch thân máy và các bộ phận bên ngoài. - Kiểm tra hoạt động của Quạt ICU. - Kiểm tra các dây, cáp kết nối. Kiểm tra phần mềm. - Chạy chương trình system CIP. - Kiểm tra tình trạng bơm hệ thống A và B, bơm mẫu, kiểm tra vệ sinh mixer. - Kiểm tra xem hệ thống xả có hoạt động bình thường. - Thay đổi dung dịch rửa máy bơm (20% etanol). - Kiểm tra rò rỉ van, trạng thái đóng ngắt các van đầu vào, các van một chiều, nếu bị kẹt thì làm sạch. - Kiểm tra, hiệu chuẩn zero cảm biến áp suất. - Kiểm tra, làm sạch các module. - Thực hiện kiểm tra cảm biến không khí . - Chạy test hệ thống (Hóa chất chạy thử khách hàng cung cấp gồm 1000ml nước cất, 1000ml Nacl 1M - Acetol 1%, 300ml Ethanol 20%). - Vệ sinh bộ thu phân đoạn, kiểm tra bên trong và bên ngoài xem có hư hỏng và rơi vãi. -Kiểm tra và làm sạch phễu thải và ống xả -Lấp đầy hệ thống một lần nữa với Ethanol 20% để lưu giữ hệ thống (nếu cần). - Lập báo cáo, dán tem bảo dưỡng và khuyến cáo vận hành
81 | H | 12102 | Hệ thống giải trình tự gen thế hệ mới | Hệ thống | Model: NextSeq550; Hãng: Illumina Số sê-ri: NB552426 | NextSeq550 | Illumina | 1 |  |  |  | 60000000 | Minh Tâm |  | Kiểm tra và Bảo trì Thành phần Hệ thống - Kiểm tra quạt tản nhiệt SBC, thay thế nếu không hoạt động - Kiểm tra sipper, thay thế nếu bị hư hỏng - Thực hiện đánh giá IM trên các thiết bị Non-Airflow - Vệ sinh và bôi trơn hộc chứa khay - Vệ sinh thiết bị (tấm tản nhiệt, màn hình cảm ứng, bàn phím, các nắp che và tấm ốp) - Kiểm định toàn bộ hệ thống - Kiểm định hệ thống chuyển động - Kiểm định hệ thống module quang học - Kiểm định hệ thống chất lỏng - Kiểm định hệ thống nhiệt - Đọc hiệu chuẩn LED - Kiểm tra Beadchip
|  |  | Tổng cộng : 81 mục | [6 empty] | 0

## Sheet1 (hidden)
Bảng Danh Mục Thiết Bị Dự Toán Năm 2025
11 | Hiệu chuẩn
12 | Bảo trì, bảo dưỡng
STT | Tên danh mục | Đơn vị tính | Quy cách | Tính năng kỹ thuật/Cấu hình | Model | Hãng | Đơn vị phân phối tại VN |  |  | Số lượng trong dự toán năm 2025 | Số lượng trong dự toán năm 2025 | Số lượng đã xuất mua năm 2025 | Số lượng còn lại trong dự toán năm 2025 | Số lượng đã xuất mua tập trung năm 2025 | Thời gian cần sử dụng (Tháng/2025) | Ghi chú | STT trong DM đính kèm QD 1924
[7 empty] | Tên đơn vị | Địa chỉ | Người phụ trách
11.1 | Micropipet đơn kênh (thể tích: 0.5 - 10µl) | cái | cái | Model: Reference 2 Hãng: Eppendorf Serial number: N322041 | Reference 2 | Eppendorf | BCE | HN - HCM |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Tháng 11/2025 | DV DV-TTNCYS | P.TBDA đã chung số 11
11.2 | Micropipet đơn kênh (thể tích: 0.5 - 10µl) | cái | cái | Model: Reference 2; Hãng: Eppendorf; Serial number: N322651 | Reference 2 | Eppendorf | BCE |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Tháng 11/2025 | DV DV-TTNCYS | P.TBDA đã chung số 11
11.3 | Micropipet đơn kênh (thể tích: 0.5 - 10µl) | cái | cái | Model: Reference 4; Hãng: Eppendorf; Serial number: N321561 | Reference 2 | Eppendorf | BCE |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Tháng 11/2025 | DV DV-TTNCYS | P.TBDA đã chung số 11
11.4 | Micropipet đơn kênh (thể tích: 0.5 - 10µl) | cái | cái | Model: Reference 2; Hãng: Eppendorf; Serial number: N323761 | Reference 2 | Eppendorf | BCE |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Tháng 11/2025 | DV DV-TTNCYS | P.TBDA đã chung số 11
11.5 | Micropipet đơn kênh (thể tích: 2 - 10µl) | cái | cái | Model: Reference 2; Hãng: Eppendorf; Serial number: K105531 | Reference 2 | Eppendorf | BCE |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Tháng 11/2025 | DV DV-TTNCYS | P.TBDA đã chung số 11
11.6 | Micropipet đơn kênh (thể tích: 2 - 20µl) | cái | cái | Model: Reference 2; Hãng: Eppendorf; Serial number: K104621 | Reference 2 | Eppendorf | BCE |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Tháng 11/2025 | DV DV-TTNCYS | P.TBDA đã chung số 11
11.7 | Micropipet đơn kênh (thể tích: 2 - 20µl) | cái | cái | Model: Reference 2; Hãng: Eppendorf; Serial number: K103741 | Reference 2 | Eppendorf | BCE |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Tháng 11/2025 | DV DV-TTNCYS | P.TBDA đã chung số 11
11.8 | Micropipet đơn kênh (thể tích: 2 - 20µl) | cái | cái | Model: Reference 2; Hãng: Eppendorf; Serial number: K101031 | Reference 2 | Eppendorf | BCE |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Tháng 11/2025 | DV DV-TTNCYS | P.TBDA đã chung số 11
11.9 | Micropipet đơn kênh (thể tích: 20 - 200µl) | cái | cái | Model: Reference 2; Hãng: Eppendorf; Serial number: K108931 | Reference 2 | Eppendorf | BCE |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Tháng 11/2025 | DV DV-TTNCYS | P.TBDA đã chung số 11
11.10 | Micropipet đơn kênh (thể tích: 20 - 200µl) | cái | cái | Model: Reference 2; Hãng: Eppendorf; Serial number: K108601 | Reference 2 | Eppendorf | BCE |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Tháng 11/2025 | DV DV-TTNCYS | P.TBDA đã chung số 11
11.11 | Micropipet đơn kênh (thể tích: 20 - 200µl) | cái | cái | Model: Reference 2; Hãng: Eppendorf; Serial number: K108711 | Reference 2 | Eppendorf | BCE |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Tháng 11/2025 | DV DV-TTNCYS | P.TBDA đã chung số 11
11.12 | Micropipet đơn kênh (thể tích: 20 - 200µl) | cái | cái | Model: Reference 2; Hãng: Eppendorf; Serial number: K107251 | Reference 2 | Eppendorf | BCE |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Tháng 11/2025 | DV DV-TTNCYS | P.TBDA đã chung số 11
11.13 | Micropipet đơn kênh (thể tích: 100 - 1000µl) | cái | cái | Model: Reference 2; Hãng: Eppendorf; Serial number: M377751 | Reference 2 | Eppendorf | BCE |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Tháng 11/2025 | DV DV-TTNCYS | P.TBDA đã chung số 11
11.14 | Micropipet đơn kênh (thể tích: 100 - 1000µl) | cái | cái | Model: Reference 2; Hãng: Eppendorf; Serial number: M377811 | Reference 2 | Eppendorf | BCE |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Tháng 11/2025 | DV DV-TTNCYS | P.TBDA đã chung số 11
11.15 | Micropipet đơn kênh (thể tích: 100 - 1000µl) | cái | cái | Model: Reference 2; Hãng: Eppendorf; Serial number: M378221 | Reference 2 | Eppendorf | BCE |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Tháng 11/2025 | DV DV-TTNCYS | P.TBDA đã chung số 11
11.16 | Micropipet đơn kênh (thể tích: 100 - 1000µl) | cái | cái | Model: Reference 2; Hãng: Eppendorf; Serial number: M378261 | Reference 2 | Eppendorf | BCE |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Tháng 11/2025 | DV DV-TTNCYS | P.TBDA đã chung số 11
11.17 | Micropipette điện tử 1 kênh (thể tích: 15 - 300µl) | cái | cái | Model: Reference 2; Hãng: Eppendorf; Serial number: K307051 | Reference 2 | Eppendorf | BCE |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Tháng 11/2025 | DV DV-TTNCYS | P.TBDA đã chung số 11
11.18 | Micropipette điện tử 8 kênh (thể tích: 50 - 1200µl) | cái | cái | Model: Reference 2; Hãng: Eppendorf; Serial number: M481051 | Reference 2 | Eppendorf | BCE |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Tháng 11/2025 | DV DV-TTNCYS | P.TBDA đã chung số 11
11.19 | Nồi hấp tiệt trùng | cái | cái | Model: HV55L; Hãng: Hirayama; Serial number: 30420012219 | HV55L | Hirayama |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Tháng 11/2025 | DV DV-TTNCYS | P.TBDA đã chung số 11
11.20 | Máy đo độ loãng xương Hologic | cái | cái | Model: Horizon W; Hãng: Hologic, Serial number: 304975M | Horizon W | Hologic |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Tháng 12/2025 | DV DV-TTNCYS | P.TBDA đã chung số 11
12 | Bảo trì bảo dưỡng thiết bị, mô hình, công cụ, dụng cụ chuyên dụng
12.1 | Máy ly trích DNA/RNA | cái | cái | Model: epMotion 5075; Hãng: Eppendorf; Serial number: 5075IP505103 | EpMotion 5075 | Eppendorf | BCE |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 | DV DV-TTNCYS | DV DV-TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.2 | Máy xét nghiệm Sinh hóa - Miễn dịch tích hợp | cái | cái | Model: Cobas® 6000; Hãng: Hitachi/Roche Diagnostics; Serial number: c501:19C1-09; e601:31 E5-02; core: B9A8-07 | Cobas® 6000 | Roche | Roche Việt Nam |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 | DV DV-TTNCYS | DV DV-TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.3 | Hệ thống nhuộm hóa mô miễn dịch (IHC), lai tại chỗ (ISH), miễn dịch huỳnh quang (IF) và nhuộm lai tại chỗ kỹ thuật FISH | cái | cái | Model: Bond RXm Hãng: Leica Biosystems Melbourne; Serial number: M494116 | Bond RXm | Leica |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 | DV DV-TTNCYS | DV DV-TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.4 | Máy lai phân tử trên mẫu mô (Tên khác: Hệ thống biến nhiệt và lai tiêu bản ThermoBrite) | cái | cái | Model: S500-24; Hãng sản xuất: Leica Biosystems Richmond Hãng phân phối: Abbott Molecular; Serial number: 191321227 | S500-24 | Leica |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 | DV DV-TTNCYS | DV DV-TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.5 | Hệ thống chụp và phân tích mẫu mô giải phẫu bệnh 6 lam kính | cái | cái | Model: Vectra 3 (CLSS776E); Hãng: Perkin Elmer; Serial number: V-T191N9146 | Vectra 3 | Perkin Elmer |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 | DV DV-TTNCYS | DV DV-TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.6 | Hệ thống kính hiển vi huỳnh quang và phân tích kết quả lai huỳnh quang tại chỗ (FISH) (Tên khác: Hệ thống kính hiển vi chụp và phân tích kết quả tự động Duet Allegro Plus) | cái | cái | Model: Duet Allegro Plus; Hãng sản xuất: Bioview; Hãng phân phối: Abbott Molecular; Serial number: 1K489161 | Duet Allegro Plus | Bioview / Abbott |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 | DV DV-TTNCYS | DV DV-TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.7 | Hệ thống xét nghiệm real-time PCR tự động | cái | cái | Model: Cobas® 4800; Hãng: Roche; Serial number: x4801332D 2480154370 | Cobas® 4800 | Roche |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 | DV DV-TTNCYS | DV DV-TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.8 | Hệ thống RO-MB | cái | cái | Hãng: Hitachi/Roche Diagnostics; Serial number: TPN.100EC01-322 | RO-MB | Roche |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 | DV DV-TTNCYS | DV DV-TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.9 | Máy ly tâm ống nhỏ | cái | cái | Model: MiniSpin; Hãng: Eppendorf; Xuất xứ: Mỹ; Serial number: 1452K504891 | MiniSpin | Eppendorf | BCE |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 11/2025 | DV DV-TTNCYS | DV DV-TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.10 | Tủ mát đựng hóa chất, sinh phẩm (Tên khác: Tủ mát đựng hóa chất, sinh phẩm, nhiệt độ +4oC đến +16oC, 344 lít) | cái | cái | Model: Lkexv3910; Hãng: Liebherr; Serial number: 851152552 | Lkexv3910 | Liebherr |  |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 | DV DV-TTNCYS | DV DV-TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.11 | Tủ lạnh trữ mẫu -20oC (Tên khác: Tủ lạnh trữ mẫu -9oC đến -35oC, thể tích 856 L) | cái | cái | Model: LGPv 8420; Hãng: Liebherr; Serial number: 851066279 | LGPv 8420 | Liebherr |  |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV DV-TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.12 | Tủ an toàn sinh học cấp 2 | cái | cái | Model: INT-1400; Hãng: Kewaunee; Serial number: 30 | INT-1400 | Kewaunee |  |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV DV-TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.13 | Máy ly tâm thường to | cái | cái | Model: 5425; Hãng: Eppendorf; Serial number: 540510613342 | 5425 | Eppendorf | BCE |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV DV-TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.14 | Máy hút dịch chân không | cái | cái | Model: VACUSAFE; Hãng: Integra Biosciences; Serial number: 191221 | VACUSAFE | Integra Biosciences |  |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV DV-TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.15 | Máy lắc đa năng trước sau | cái | cái | Model: 3025; Hãng sản xuất: GFL (LAUDA); Serial number: 1903536 | 3025 | GFL (LAUDA) |  |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV DV-TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.16 | Nồi hấp tiệt trùng | cái | cái | Model: HV-85; Hãng: Hirayama; Serial number: 30420012219 | HV-85 | Hirayama |  |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV DV-TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.17 | Tủ lạnh âm sâu -80oC | cái | cái | Model: MDF-C8V1; Hãng: PHCbi (PHC Corporation); Serial number: 19020041 | MDF-C8V1 | PHCbi | Việt Khoa |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV DV-TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.18 | Nồi hấp tiệt trùng loại đứng | cái | cái | Model: HV-110; Hãng: Hirayama; Xuất xứ: Nhật Bản | HV-110 | Hirayama |  |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV VS.KS - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.19 | Máy đo pH/mV để bàn | Hệ thống | Hệ thống | Model: SevenCompact pH/Ion; Hãng: Mettler Toledo; Xuất xứ: Thụy Sĩ (Hungary) | SevenCompact pH/Ion | Mettler Toledo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV VS.KS - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.20 | Cân kỹ thuật 2 số | cái | cái | Model: MS1602TS (MS1602TS/00); Hãng sản xuất: Mettler Toledo; Xuất xứ: Trung Quốc | MS1602TS | Mettler Toledo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV VS.KS - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.21 | Hệ Thống lọc Nước siêu sạch | Hệ thống | Hệ thống | Model: WaterPro RO Wall Mount - WaterPro PS Hãng: Labconco Xuất xứ: Mỹ | WaterPro RO | Labconco |  |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV VS.KS - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.22 | Tủ sấy | cái | cái | Model: OGS 100 Heratherm; Hãng: Thermo Electron LED GmbH (thuộc tập đoàn Thermo Fisher Scientific); Xuất xứ: Đức | OGS 100 Heratherm | Thermo |  |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV VS.KS - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.23 | Hệ thống định danh vi khuẩn tự động | Hệ thống | Hệ thống | Model: Vitek MS; Hãng: Biomerieux; Xuất xứ: Pháp | Vitek MS | Biomerieux | DKSH |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV VS.KS - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.24 | Tủ cấy dòng khí ngang (tủ cấy vi sinh) | Tủ | Tủ | Model: Purifier Horizontal Clean Bench; Hãng: Labconco (Mỹ); Xuất xứ: Mỹ | Purifier Horizontal Clean Bench | Labconco |  |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV VS.KS - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.25 | Máy hấp tiệt trùng | Máy | Máy | Model: HV-110; Hãng: Hirayama; Xuất xứ: Nhật Bản | HV-110 | Hirayama |  |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV VS.KS - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.26 | Máy rửa dụng cụ thí nghiệm | Máy | Máy | Model: Ultimo 1600LXP; Hãng sản xuất: Lanpher/Getinge group; Xuất xứ: Pháp | Ultimo 1600LXP | Lanpher / Getinge group |  |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV VS.KS - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.27 | Máy hút dịch chân không | Máy | Máy | Model: VACUSAFE; Hãng: Integra Biosciences; Xuất xứ: Thụy Sĩ | VACUSAFE | Integra Biosciences |  |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV VS.KS - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.28 | Kính hiển vi quang học có camera | Hệ thống | Hệ thống | Model: Eclipse Ci-E; Hãng sản xuất: Nikon - Nhật Bản; Nước gắn xuất: Máy chính: Trung Quốc; Phụ kiện: Nhật Bản = Trung Quốc | Eclipse Ci-E | Nikon |  |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV VS.KS - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.29 | Tủ ấm | Tủ | Tủ | Model: IF 260; Hãng sản xuất: Memmert; Xuất xứ: Đức | IF 260 | Memmert |  |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV VS.KS - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.30 | Tủ ấm lắc | Tủ | Tủ | Model: 3031; Hãng sản xuất: GFL (LAUDA); Xuất xứ: Đức | 3031 | GFL (LAUDA) |  |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV VS.KS - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.31 | Đèn tiệt trùng que cấy | Đèn | Đèn | Model: Sterimac Smart; Hãng sản xuất: WLD; Xuất xứ: Đức | Sterimac Smart | WLD |  |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV VS.KS - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.32 | Máy cấy máu | Máy | Máy | Model: Bact/Alert Virtuo; Hãng: Biomerieux; Xuất xứ: Mỹ | Bact/Alert Virtuo | Biomerieux |  |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV VS.KS - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.33 | Máy nghiền mô | Máy | Máy | Model: Smarter; Hãng: Biomerieux; Xuất xứ: Pháp | Smarter | Biomerieux |  |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV VS.KS - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.34 | Tủ an toàn sinh học cấp 2 | Tủ | Tủ | Model: INT-1400; Hãng: Kewaunee; Xuất xứ: Ấn Độ | INT-1400 | Kewaunee |  |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV VS.KS - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.35 | Máy đọc quang phổ đa nhiệt giếng đọc nồng độ tự động công suất cao | Máy | Máy | Model: EnVision Multimode Plate Reader; Hãng: Perkin Elmer; Xuất xứ: Phần Lan | EnVision Multimode Plate Reader | Perkin Elmer |  |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV VS.KS - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.36 | Tủ hút khí độc sử dụng màng lọc | Tủ | Tủ | Model: ADC-4B1; Hãng: ESCO (Singapore); Xuất xứ: Indonesia | ADC-4B1 | ESCO |  |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV VS.KS - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.37 | Máy Ly tâm nhỏ (spindown) | Máy | Máy | Model: D1008; Hãng: Dragon; Xuất xứ: Trung Quốc | D1008 | Dragon |  |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV VS.KS - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.38 | Máy lắc Vortex | cái | cái | Model: MX-S; Hãng sản xuất: Dhub Scientific (Mỹ); Xuất xứ: Trung Quốc | MX-S | Dhub Scientific |  |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV VS.KS - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.39 | Bộ đọc ghi và phân tích gel sau điện di | Máy | Máy | Model: UVP GelStudio Plus; Hãng: Analytik Jena; Xuất xứ: Mỹ | UVP GelStudio Plus | Analytik |  |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV VS.KS - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.40 | Tủ ấm CO2 nuôi tế bào nhỏ | cái | cái | Model: Touch 50S (T50S); Hãng: LEEC; Xuất xứ: Anh | Touch 50S (T50S) | LEEC |  |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV VS.KS - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.41 | Tủ âm -80oC, thể tích > 330 lít | Hệ thống | Hệ thống | Model: MDF-U33V PB; Hãng: PHCbi; Xuất xứ: Nhật Bản | MDF-U33V PB | PHCbi | Việt Khoa |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV VS.KS - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.42 | Tủ lạnh trữ mẫu -20oC (Tên khác: Tủ lạnh trữ mẫu -9oC đến -35oC, thể tích 856 L) | Tủ | Tủ | Model: LGFv 8420; Hãng: Liebherr; Xuất xứ: Áo | LGFv 8420 | Liebherr |  |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV VS.KS - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.43 | Tủ lạnh trữ mẫu -20oC (Tên khác: Tủ lạnh trữ mẫu -9oC đến -35oC, thể tích 856 L) | cái | cái | Model: LGFv 8420; Hãng: Liebherr; Xuất xứ: Áo | LGFv 8420 | Liebherr |  |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV VS.KS - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.44 | Tủ an toàn sinh học cấp 2 | Máy | Máy | Model: INT-1400; Hãng: Kewaunee; Xuất xứ: Ấn Độ | INT-1400 | Kewaunee |  |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV VS.KS - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.45 | Bể điều nhiệt để bàn | cái | cái | Model: ThermoMixer C; Hãng: Eppendorf; Xuất xứ: Đức | ThermoMixer C | Eppendorf | BCE |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV VS.KS - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.46 | Máy ly tâm thường nhỏ | Tủ | Tủ | Model: MiniSpin; Hãng: Eppendorf; Xuất xứ: Mỹ | MiniSpin | Eppendorf | BCE |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV VS.KS - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.47 | Bể điều nhiệt | Hệ thống | Hệ thống | Model: MNE 29; Hãng: Memmert; Xuất xứ: Đức | MNE 29 | MVE |  |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV VS.KS - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.48 | Tủ ấm | Tủ | Tủ | Model: IF 260; Hãng sản xuất: Memmert; Xuất xứ: Đức | IF 260 | Memmert |  |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV VS.KS - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.49 | Máy lắc đa năng bập bênh | Máy | Máy | Model: 3005; Hãng sản xuất: GFL (LAUDA); Xuất xứ: Đức | 3005 | GFL (LAUDA) |  |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV VS.KS - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.50 | Tủ mát đựng hóa chất, sinh phẩm | Tủ | Tủ | Model: Lkexv-3910; Hãng: Liebherr; Xuất xứ: Áo | Lkexv-3910 | Liebherr |  |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV VS.KS - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.51 | Máy ly tâm nhỏ (spindown) | Máy | Máy | Model: D1008; Hãng: Dragon; Xuất xứ: Trung Quốc | D1008 | Dragon |  |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV VS.KS - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.52 | Máy lắc Vortex | Máy | Máy | Model: MX-S; Hãng sản xuất: Dlab Scientific (Mỹ); Xuất xứ: Trung Quốc | MX-S | Dhub Scientific |  |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV VS.KS - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.53 | Hệ thống sàng lọc tế bào dùng cho nghiên cứu | Thiết bị | Thiết bị | Model: Operetta CLS® High-Content Analysis System; Hãng sản xuất: Perkin Elmer; Xuất xứ: Anh | Operetta CLS | Perkin Elmer |  |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV TB.M - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.54 | Máy phân đoạn tế bào theo công nghệ dòng chảy | Thiết bị | Thiết bị | Model: MoFlo Astrios Eqs; Hãng: Beckman Coulter; Xuất xứ: Mỹ | MoFlo Astrios Eqs | Beckman Coulter |  |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV TB.M - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.55 | Hệ thống vi phẫu bắt giữ bằng laser | Thiết bị | Thiết bị | Model: Arcturus Cellect FL; Hãng sản xuất: Applied Biosystems/Life Technologies - Thermo Fisher Scientific; Xuất xứ: Mỹ | Arcturus Cellect FL | Applied Biosystems |  |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV TB.M - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.56 | Kính hiển vi confocal huỳnh quang có camera | Thiết bị | Thiết bị | Model: Eclipse Ti2-E/A1R HD25; Hãng sản xuất: Nikon; Xuất xứ: Máy chính: Nhật Bản; Phụ kiện: Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ, Malaysia | Eclipse Ti2-E/A1R HD25 | Nikon |  |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV TB.M - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.57 | Kính hiển vi soi ngược có camera để quan sát các tế bào nuôi cấy | Thiết bị | Thiết bị | Model: Eclipse Ti2-A; Hãng sản xuất: Nikon - Nhật Bản; Xuất xứ: Máy chính: Nhật Bản; Phụ kiện: Nhật Bản, Trung Quốc, Pháp | Eclipse Ti2-A | Nikon |  |  |  | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV TB.M - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.58 | Kính hiển vi quang học có camera | Thiết bị | Thiết bị | Model: Eclipse Ci-E; Hãng sản xuất: Nikon - Nhật Bản; Xuất xứ: Máy chính: Trung Quốc; Phụ kiện: Nhật Bản, Trung Quốc | Eclipse Ci-E | Nikon |  |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV TB.M - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.59 | Tủ ấm CO2 nuôi tế bào to | Thiết bị | Thiết bị | Model: Touch 190S (T190S); Hãng sản xuất: LEEC; Xuất xứ: Anh | Touch 190S | LEEC |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV TB.M - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.60 | Tủ ấm CO2 nuôi tế bào nhỏ | Thiết bị | Thiết bị | Model: Touch 50S (T50S); Hãng sản xuất: LEEC; Xuất xứ: Anh | Touch 50S | LEEC |  |  |  | 0 | 0 | 5 | -5 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV TB.M - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.61 | Máy biến nạp gen tế bào động vật | Thiết bị | Thiết bị | Model: 4D-Nucleofector; Hãng sản xuất: Lonza; Xuất xứ: Đức | 4D-Nucleofector | Lonza |  |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV TB.M - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.62 | Tủ an toàn sinh học cấp II | Thiết bị | Thiết bị | Model: INT-1400; Hãng sản xuất: Kewaunee; Xuất xứ: Ấn Độ | INT-1400 | Kewaunee |  |  |  | 0 | 0 | 3 | -3 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV TB.M - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.63 | Máy ly tâm lạnh nhỏ | Thiết bị | Thiết bị | Model: 5430R; Hãng sản xuất: Eppendorf; Xuất xứ: Đức | 5430R | Eppendorf | BCE |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV TB.M - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.64 | Hệ thống máy xử lý mô | Thiết bị | Thiết bị | Model: Tissue Tek VIP 5-JR; Hãng sản xuất: Sakura Finetek; Xuất xứ: Nhật Bản | Tissue Tek VIP 5-JR | Sakura Finetek |  |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV TB.M - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.65 | Máy nhuộm tiêu bản tự động, có sấy khô | Thiết bị | Thiết bị | Model: Tissue Tek DRS 2000; Hãng sản xuất: Sakura Finetek; Xuất xứ: Nhật Bản | Tissue Tek DRS 2000 | Sakura Finetek |  |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV TB.M - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.66 | Hệ thống đúc paraffin - rót paraffin và đun nóng | Thiết bị | Thiết bị | Model: Tissue Tek TEC 5; Hãng sản xuất: Sakura Finetek; Xuất xứ: Nhật Bản | Tissue Tek TEC 5 | Sakura Finetek |  |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV TB.M - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.67 | Máy cắt mô | Thiết bị | Thiết bị | Model: Cut 4060; Hãng sản xuất: Microm - HM; Xuất xứ: Đức | Cut 4060 | Microm |  |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV TB.M - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.68 | Tủ mát đựng hóa chất sinh phẩm (Tên khác: Tủ mát đựng hóa chất sinh phẩm nhiệt độ +3oC đến +16oC, 344 lít) | Thiết bị | Thiết bị | Model: Lkexv3910; Hãng sản xuất: Liebherr; Xuất xứ: Áo | Lkexv3910 | Liebherr |  |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV TB.M - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.69 | Tủ lạnh trữ mẫu -20oC (Tên khác: Tủ lạnh trữ mẫu -9oC đến -35oC, thể tích 856 L) | Thiết bị | Thiết bị | Model: LGPv 8420; Hãng sản xuất: Liebherr; Xuất xứ: Áo | LGPv 8420 | Liebherr |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV TB.M - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.70 | Bể điều nhiệt để bàn | Thiết bị | Thiết bị | Model: Thermomixer C; Hãng sản xuất: Eppendorf; Xuất xứ: Đức | Thermomixer C | Eppendorf | BCE |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV TB.M - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.71 | Thiết bị huyền phù tế bào từ mô (Thiết bị phân tách tế bào bằng hạt từ) | Thiết bị | Thiết bị | Model: Gentle MACS Octo Dissociator with Heaters; Hãng sản xuất: Miltenyi Biotec; Xuất xứ: Đức | Gentle MACS Octo | Miltenyi Biotec |  |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV TB.M - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.72 | Bàn hơ tiêu bản (Máy biến nhiệt tiêu bản) | Thiết bị | Thiết bị | Model: PS-53; Hãng sản xuất: Sakura Finetek; Xuất xứ: Nhật Bản | PS-53 | Sakura Finetek |  |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV TB.M - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.73 | Bể nước ấm căng mô (Bể nước ổn nhiệt) | Thiết bị | Thiết bị | Model: Jaw 0100-00L; Hãng sản xuất: CellPath- UK; Xuất xứ: Anh | Jaw 0100-00L | Grant Instruments |  |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV TB.M - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.74 | Bể điều nhiệt | Thiết bị | Thiết bị | Model: WNE 29; Hãng sản xuất: Memmert; Xuất xứ: Đức | WNE 29 | Memmert |  |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV TB.M - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.75 | Máy lắc đa năng xoay tròn | Thiết bị | Thiết bị | Model: 3006; Hãng sản xuất: GFL (LAUDA); Xuất xứ: Đức | 3006 | GFL (LAUDA) |  |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV TB.M - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.76 | Bình trữ tế bào trong nitơ lỏng | Thiết bị | Thiết bị | Model: 1426AF-GB (Part No: 11555301); Hãng sản xuất: Chart Inc; Xuất xứ: Mỹ | 1426AF-GB | Chart |  |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV TB.M - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.77 | Bình đựng nitrogen lỏng | Thiết bị | Thiết bị | Model: FNL Duracryl 180 LP TC (Part No: 10648S0); Hãng sản xuất: Chart Inc; Xuất xứ: Mỹ | FNL Duracryl 180 LP TC | Chart |  |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV TB.M - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.78 | Hệ thống máy đo đếm và phân tích tế bào | Thiết bị | Thiết bị | Model: Vi-Cell XR; Hãng sản xuất: Beckman Coulter; Xuất xứ: Mỹ | Vi-Cell XR | Beckman Coulter |  |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV TB.M - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.79 | Máy hút dịch chân không | Thiết bị | Thiết bị | Model: VACUSAFE; Hãng sản xuất: Integra Biosciences; Xuất xứ: Thụy Sĩ | VACUSAFE | Integra Biosciences |  |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV TB.M - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.80 | Hệ thống vi thao tác cho kỹ thuật tiêm tinh trùng vào bào tương trứng (ICSI) | Thiết bị | Thiết bị | Model: TransferMan 4r; CellTram 4r Air; CellTram 4r Oil/PiezoXpert/DMi8; Hãng: Eppendorf/Leica Microsystems; Xuất xứ: Đức | TransferMan 4r | Eppendorf | BCE |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV TB.M - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.81 | Hệ thống hạ lạnh theo chương trình | Thiết bị | Thiết bị | Model: GDKRYO360; 3.3-230; Hãng: Planer; Xuất xứ: Anh | GDKRYO360 | Planer |  |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV TB.M - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.82 | Tủ nuôi cấy chuyên dụng cho kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) | Thiết bị | Thiết bị | Model: BT 37; Hãng: Planer; Xuất xứ: Anh/Mỹ/EU | BT 37 | Planer |  |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV TB.M - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.83 | Máy làm đá vảy (đông khô) phòng thí nghiệm | Thiết bị | Thiết bị | Model: Finn 90A; Hãng: Eyermed; Xuất xứ: Mỹ | Finn 90A | Eyermed |  |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV TB.M - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.84 | Máy ly tâm thường nhỏ | Thiết bị | Thiết bị | Model: MiniSpin; Hãng: Eppendorf; Xuất xứ: Mỹ | MiniSpin | Eppendorf | BCE |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV TB.M - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.85 | Bể điều nhiệt | Thiết bị | Thiết bị | Model: WNE 29; Hãng: Memmert; Xuất xứ: Đức | WNE 29 | Memmert |  |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV TB.M - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.86 | Tủ ấm | Thiết bị | Thiết bị | Model: IF 260; Hãng sản xuất: Memmert; Xuất xứ: Đức | IF 260 | Memmert |  |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV TB.M - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.87 | Máy lắc đa năng trộn vòng | Thiết bị | Thiết bị | Model: 3023; Hãng sản xuất: GFL (LAUDA); Xuất xứ: Đức | 3023 | GFL (LAUDA) |  |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV TB.M - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.88 | Tủ mát đựng hóa chất, sinh phẩm (Tên khác: Tủ mát đựng hóa chất, sinh phẩm, nhiệt độ +3oC đến +16oC, 344 lít) | Thiết bị | Thiết bị | Model: Lkexv3910; Hãng: Liebherr; Xuất xứ: Áo | Lkexv3910 | Liebherr |  |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV TB.M - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.89 | Tủ lạnh trữ mẫu -20oC (Tủ lạnh trữ mẫu -9oC đến -35oC. thể tích 855 lít) | Thiết bị | Thiết bị | Model: LGPv 8420; Hãng: Liebherr; Xuất xứ: Áo | LGPv 8420 | Liebherr |  |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV TB.M - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.90 | Máy hút dịch chân không | Thiết bị | Thiết bị | Model: VACUSAFE; Hãng: Integra Biosciences; Xuất xứ: Thụy Sĩ | VACUSAFE | Integra Biosciences |  |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV TB.M - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.91 | Tủ an toàn sinh học cấp 2 | Thiết bị | Thiết bị | Model: AC2-4E8; Hãng: Esco; Xuất xứ: Indonesia | AC2-4E8 | Esco |  |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV TB.M - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.92 | Tủ ấm CO2 | Thiết bị | Thiết bị | Model: ICO105med; Hãng sản xuất: Memmert; Xuất xứ: Đức | ICO105med; | Memmert |  |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV TB.M - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.93 | Máy đo độ loãng xương Hologic | cái | cái | Model: Horizon W; Hãng: Hologic Serial number: 304975M | Horizon W | Hologic |  |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV CXK.CFI - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.94 | Hệ thống giải trình tự gen theo phương pháp Sanger ABI 3500 | Hệ thống | Hệ thống | Model: Sanger ABI 3500 Hãng: Applied Biosystems - Life Technologies - Thermo Fisher Scientific | Sanger ABI 3500 | Applied Biosystems |  |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV PT - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.95 | Hệ thống giải trình tự thế hệ tiếp theo dành cho các đoạn nhỏ | Hệ thống | Hệ thống | Model: Ion GeneStudio S5 Prime, Ion Chef Hãng: Applied Biosystems - Life Technologies -Thermo Fisher Scientific | Ion GeneStudio S5 Prime, Ion Chef | Applied Biosystems |  |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV PT - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.96 | Máy Realtime PCR QuantStudio 5 | Hệ thống | Hệ thống | Hãng: ThermoFisher | QuantStudio 5 | ThermoFisher |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV PT - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.97 | Hệ thống Realtime PCR công suất lớn Quantstudio 12 Flex | Hệ thống | Hệ thống | Hãng: ThermoFisher | Quantstudio 12 Flex | ThermoFisher |  |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV PT - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.98 | Hệ thống sắc ký lỏng ghép khối phổ độ phân giải cao thời gian bay TripleTOF | Hệ thống | Hệ thống | Model: 6600+ Hãng: Sciex | 6600+ | Sciex | Thăng Long |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV PT - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12.99 | Hệ thống Sắc ký lỏng ghép đôi khối phổ 3 lần tứ cực | Hệ thống | Hệ thống | Model: API 3200 Triplequad Hãng: Sciex | API 3200 Triplequad | Sciex | Thăng Long |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV PT - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12100 | Máy siêu ly tâm phân tích Optima XPN | Hệ thống | Hệ thống | Hãng: Beckman Coulter | Optima XPN | Beckman Coulter |  |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV PT - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12 | x
12101 | Hệ thống tinh sạch protein Akta Pure | Hệ thống | Hệ thống | Hãng: GE Healthcare | Akta Pure HS | GE Healthcare |  |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV PT - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12102 | Hệ thống giải trình tự gen thế hệ mới | Hệ thống | Hệ thống | Model: NextSeq550; Hãng: Illumina | NextSeq550 | Illumina |  |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV PT - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12103 | Hệ thống phân tích đếm gen Nanostring nCounter Analysii | Hệ thống | Hệ thống | Hãng: NanoString | Nanostring nCounter Analysii | Nanostring |  |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV PT - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12104 | Hệ thống lọc nước siêu sạch Ariumn Comfort II | Hệ thống | Hệ thống | Hãng: Sartorius Xuất xứ: Trung Qốc | Ariumn Comfort II | Sartorius |  |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV PT - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12
12105 | Hệ thống đọc chip DNA microarray | Hệ thống | Hệ thống | Hãng: Molecular Devices | DNA microarray | Molecular Devices |  |  |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | Tháng 10 đến Tháng 12/2025 |  | DV PT - TTNCYS P.TBDA đã chung số 12